## RX Techo
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE DE LA OFERTA:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
ORIGEN:
Correlativo | EETT | Categorización | Ponderación | Cumple (SI =1/ NO=0 ) | Describir
CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Equipo de Rayos Osteopulmonar para procedimientos radiológicos en pacientes adultos, procedimientos de urgencia, para pacientes en posición de pie, como acostados. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Equipo de Rayos X con mesa, estación de trabajo, estativo y columna portatubo de techo. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Equipo de Rayos X digital directo | EXCLUYENTE | *
1.4 | Movimientos motorizados para: regulación de altura de la mesa, centraje automático de detectores mesa y estativo | EXCLUYENTE | *
1.5 | Movimiento automatizado de seguimiento entre detector de estativo mural y tubo de rayos | EXCLUYENTE | *
1.6 | Sistema RX con capacidad total para efectuar exámenes radiológicos digitales de Columnas totales (stitching), Torax, Extremidades inferiores entre otros. | EXCLUYENTE | *
1.7 | Incorporar grilla (al menos 12:1), accesorios y protocolos para toma de examenes de neumoconiosis de acuerdo a protocolo vigente OIT. Detallar. | EXCLUYENTE | *
2 | GENERADOR DE RAYOS X
2.1 | Generador de alta frecuencia, Indicar Frecuencia en Hz | EXCLUYENTE | *
2.2 | Potencia Nominal: igual 65kW superior | EXCLUYENTE | *
2.3 | Rango de tensión del tubo: 40 a 150 kV | EXCLUYENTE | *
2.4 | Rango de corriente: 10 a 800 mA o superior | EXCLUYENTE | *
2.5 | Producto corriente por tiempo entre 0.5 a 400 mAs o superior | EXCLUYENTE | *
2.6 | Con control de exposición automático (AEC) | EXCLUYENTE | *
3 | TUBO DE RAYOS X
3.1 | Tubo bifocal de ánodo giratorio. | EXCLUYENTE | *
3.2 | Ánodo rotatorio de 9000 rpm o superior | EXCLUYENTE | *
3.3 | Capacidad térmica del ánodo de 300 kHU o superior | EXCLUYENTE | *
3.4 | Capacidad térmica del tubo de RX mayor o igual a 1500 kHU | EXCLUYENTE | *
3.5 | Punto focal pequeño de 0,7 mm o menor | EXCLUYENTE | *
3.6 | Punto focal grande de 1,3 mm o menor | EXCLUYENTE | *
3.7 | Capacidad de angulación del tubo sobre el eje horizontal al menos ± 90° | EXCLUYENTE | *
3.8 | Capacidad de uso simultáneo de foco fino y foco grueso | DESEABLE | 5
4 | COLIMADOR AUTOMATICO
4.1 | Motorizado automático y opción de ajuste manual | EXCLUYENTE | *
4.2 | Posicionamiento del paciente a traves de: Luz, Laser y/o sistema equivalente | EXCLUYENTE | *
4.3 | Rotación sobre el eje vertical ±45° o superior | EXCLUYENTE | *
4.4 | Filtros adicionales intercambiables (Cu y/o Al) | EXCLUYENTE | *
5 | COLUMNA DE SUSPENSIÓN A TECHO
5.1 | Soporte de tubo de rayos X con movimientos automatizados, mínimo en 4 ejes. | EXCLUYENTE | *
5.2 | Movimiento de suspensión de techo sobre rieles, con frenos | EXCLUYENTE | *
5.3 | Centrado automático del detector con respecto al haz central de radiación en mesa y estativo mural | EXCLUYENTE | *
5.4 | Comandos integrados para movimientos del soporte de techo | EXCLUYENTE | *
5.5 | Sistema de comando integrado, en el tubo tubo de rx. | EXCLUYENTE | *
5.6 | Movimiento longitudinal mayor o igual a 300 cm | EXCLUYENTE | *
5.7 | Movimiento Transversal ( lateral) mayor o igual a 300 cm (considerar el movimiento total incluyendo la mesa) | EXCLUYENTE | *
5.8 | Movimiento SID en estativo entre 115 a 180 cm o rango superior | EXCLUYENTE | *
5.9 | Movimiento SID en mesa entre 90 a 150 cm | EXCLUYENTE | *
5.10 | Rotación del tubo de rayos X sobre el eje vertical de 315° o superior | EXCLUYENTE | *
5.11 | Rotación del tubo de rayos X sobre el eje horizontal de ±110° o mayor | EXCLUYENTE | *
5.12 | Sistema con seguimiento automático o auto-tracking | DESEABLE | 10
6 | MESA DE EXAMEN
6.1 | Mesa anclada a piso con tablero flotante | EXCLUYENTE | *
6.2 | Capacidad de soporte mínima de 200 kg | EXCLUYENTE | *
6.3 | Permite uso de detector inalámbrico. | DESEABLE | 5
6.5 | Elevación motorizada respecto al piso: ≤ 58 cm a ≥ 90 cm o rango superior | EXCLUYENTE | *
6.6 | Mesa debe incluir movimientos laterales y longitudinales | EXCLUYENTE | *
6.7 | Largo de la mesa ≥ A 220 cm | EXCLUYENTE | *
6.8 | Ancho de la mesa ≥ A 70 cm | EXCLUYENTE | *
6.9 | Pedales para movimiento motorizado vertical y liberar cubierta flotante | EXCLUYENTE | *
6.10 | Sistema de Frenos Hidráulicos, electromagnéticos o similar | EXCLUYENTE | *
6.11 | Debe permitir movimiento del detector bajo la cubierta en plano longitudinal: de modo manual y motorizado | DESEABLE | 5
6.12 | Sistema de desbloqueo de frenos de la cubierta de la mesa para permitir movimientos manuales transversales y longitudinales | EXCLUYENTE | *
7 | COLUMNA ESTATIVO FIJO
7.1 | Columna porta detector tipo estativo mural, anclada a piso, regulable en altura, con movimientos motorizados | EXCLUYENTE | *
7.2 | Posee comandos integrados para movimientos del detector . | DESEABLE | 5
7.3 | Movimiento vertical motorizado mínimo 150 cm ±10 cm | EXCLUYENTE | *
7.4 | Permite angulación del detector, entre -20° a +90° | EXCLUYENTE | *
7.5 | Asas laterales para paciente | EXCLUYENTE | *
8 | DETECTOR DIGITAL
8.1 | Sistema de Detector digital para adquirir exámenes en mesa y estativo. Describir cantidad de detectores ofertados y su disposición en el equipo | EXCLUYENTE | *
8.2 | Resolución de 1900X1900 Pixeles o superior | EXCLUYENTE | *
8.3 | Tamaño del pixel de 150 µm, o inferior | EXCLUYENTE | *
8.4 | Profundidad de adquisición mínimo de 14 bits | EXCLUYENTE | *
8.5 | DQE 65 % o superior a 0.05 lp/mm | EXCLUYENTE | *
8.6 | Tamaño mínimo de 35X43 cm, o superior | EXCLUYENTE | *
8.7 | Control automático de exposición (AEC) con al menos 3 puntos de medición en cámara de ionización. (considere AEC(kV); KV/mAS; KV /mA ó mAs/ ms) Describir | EXCLUYENTE | *
8.8 | Permite uso de Rejilla fija o móvil | EXCLUYENTE | *
8.9 | Soporte de detector lateral | EXCLUYENTE | *
9 | ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN
9.1 | Sistema de formación de imagen en PC de gama alta, basado en Windows 10 o superior | EXCLUYENTE | *
9.2 | Software de adquisición y procesamiento de imágenes | EXCLUYENTE | *
9.3 | Un monitor LED O LCD a color con pantalla plana de 19" o superior. | EXCLUYENTE | *
9.4 | Resolución monitor mínima de 1280 X 1024 | EXCLUYENTE | *
9.5 | Capacidad de disco duro ≥ 500 GB o almacenamiento de al menos 10.000 imágenes. | EXCLUYENTE | *
9.6 | Memoria RAM ≥ 12 GB | EXCLUYENTE | *
9.7 | Control manual de técnicas radiográficas. | EXCLUYENTE | *
9.8 | Cuenta con protocolos de técnicas radiográficas incorporados, indicar | EXCLUYENTE | *
9.9 | El sistema debe permitir administración de pacientes y estudios | EXCLUYENTE | *
9.10 | Funciones de procesamiento de la imagen mínimo: ventana, realce de bordes, brillo, contraste, estadística, mediciones, zoom, rotación, anotaciones, marcaciones. | EXCLUYENTE | *
9.11 | Exportación de datos de imagen a CD/DVD o a dispositivo USB en formato DICOM | EXCLUYENTE | *
2024-12-09 | DICOM 3.0 full activado | EXCLUYENTE | *
9.13 | Debe permitir la integración a RIS/PACS. (Agfa) | EXCLUYENTE | *
9.14 | Con respaldo de energía para el PC de la Estación de Adquisición, que permita almacenar - al menos - el examen en proceso (UPS) | DESEABLE | 5
10 | SISTEMA DE DISPARO
2024-01-10 | Disparador de mano para realizar la exposición | EXCLUYENTE | *
2024-02-10 | Segundo disparador en sala de examen | DESEABLE | 5
2024-03-10 | Botón parada de emergencia | EXCLUYENTE | *
11 | SOFTWARE
2024-01-11 | Software para el procesamiento y reconstrucción de imágenes de columna total y de extremidades inferiores completas. | EXCLUYENTE | *
2024-02-11 | Software debe permitir Función y/o evaluación ortopédica | EXCLUYENTE | *
2024-03-11 | Paquete de Productividad: Auto posicionamiento y protocolos automáticos asistidos | EXCLUYENTE | *
2024-04-11 | El equipo debe contar con filtros de corrección de homogeneidad de imagen | EXCLUYENTE | *
2024-05-11 | Técnicas de adquisición configurables, en kV y en mAs. | EXCLUYENTE | *
2024-06-11 | Selección automática de parámetros. | EXCLUYENTE | *
2024-07-11 | Control automático y manual de técnicas radiografías (KV, mA, mAs, seg) | EXCLUYENTE | *
12 | INSTALACIÓN
2024-01-12 | Sistema de intercomunicacion (Sala de comando/Sala de exámen) | EXCLUYENTE | *
2024-02-12 | 01 Soporte de paciente para exámenes de extremidades inferior y columna | EXCLUYENTE | *
2024-03-12 | Accesorio para que paciente pueda apoyarse durante la adquisición de imágenes en bipedestación, con base desmontable . (Además de caja protectora para el detector en caso de toma de RX pies con carga en posición AP) | EXCLUYENTE | *
2024-04-12 | Sistema de contención para inmovilización del paciente | EXCLUYENTE | *
2024-05-12 | Kit de confort para pacientes adultos (cuñas de posicionamiento, almohadillas, etc.) Corresponde a set de esponjas de material radiolucido de alta densidad 3 unidades de 25x25x15 cm; 3 unidades 50x30x10 cm, 3 unidades de 25x25X5 cm y 5 unidades de 9x7x 5 cm para pacientes adultos | EXCLUYENTE | *
2024-06-12 | 01 filtro de aluminio para calibración del equipo. | EXCLUYENTE | *
2024-07-12 | Incluir dos (02) Kit protección radiológica (delantal, protector tiroides, lentes, guantes y protector de gónadas libres de plomo) | EXCLUYENTE | *
2024-08-12 | Mesa para consola de comando, y sillas ergonómica. | DESEABLE | 5
13 | INSTALACIÓN
2024-01-13 | Adjuntar requerimientos Técnicos de Instalación | EXCLUYENTE | *
2024-02-13 | Se debe incorporar todos los suministros para una instalación adecuada, considerando condiciones del sitio en visita a terreno. | EXCLUYENTE | *
2024-03-13 | Tablero eléctrico con sistema de protección (ej. Supresor de transientes) suministrado por el proveedor | EXCLUYENTE | *
14 | CERTIFICACIÓN
2024-01-14 | Certificado de fabricación y diseño como FDA, CE, TUV, CSA,UL, IEC, DIN o ISO o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
2024-02-14 | Certificado de calidad ISO 13485 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
2024-03-14 | Certificado de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
45