## EETT
ITEM | ARCO EN C | CANTIDAD |  |  |  | 1
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | CATEGORÍA DESEABLE / EXCLUYENTE | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Catalogo/ Manual (Indicar Nombre de documento y Nº pagina) | OBSERVACIONES
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Equipo de Rayos X en Arco C con fluoroscopia digital para apoyo quirúrgico en procedimientos quirúrgicos, Traumatológicos, ortopédicos, de clínica general y urología | EXCLUYENTE | *
1.2 | En la unidad Arco C se debe incluir pantalla LCD o LED o panel touch ≥ 10 pulgadas | EXCLUYENTE | *
1.3 | Tecnología digital con ajustes, visualización, manejo, almacenamiento y transferencia de imágenes | EXCLUYENTE | *
1.4 | Emisión de radiación de forma manual y por pedal | EXCLUYENTE | *
1.5 | Se debe incluir pedal para emisión de radiación en todos los modos de operación | EXCLUYENTE | *
1.6 | Tecnología que permita un desempeño efectivo con mínima dosis al paciente | EXCLUYENTE | *
1.7 | Demostración del equipo ofertado en dependencias de ACHS. | EXCLUYENTE | *
2 | ARCO EN C
2.1 | Distancia fuente imagen ≥ 95 cm (SID) | EXCLUYENTE | *
2.2 | Rotación orbital ≥ 120° | EXCLUYENTE | *
2.3 | Rotación orbital ≥ 135° | DESEABLE | 10
2.4 | Rotación lateral ≥ ± 180° | EXCLUYENTE | *
2.5 | Rotación overscan, al menos 45 ° | EXCLUYENTE | *
2.6 | Arco C con manillas para el desplazamiento | EXCLUYENTE | *
2.7 | Frenos manuales para todos los movimientos | EXCLUYENTE | *
3 | GENERADOR DE RAYOS X
3.1 | Potencia del generador ≥ 15 kW | EXCLUYENTE | *
3.2 | Rango de corriente 10 ≤ a ≥ 120 mA, o rango superior | EXCLUYENTE | *
3.3 | Rango de voltaje ≤ 40 a ≥ 110 kV, o rango superior | EXCLUYENTE | *
3.4 | Con indicador digital de parámetros seleccionados | DESEABLE | 2
4 | TUBO DE RAYOS X
4.1 | Tecnologia de ánodo giratorio | EXCLUYENTE | *
4.2 | Foco fino ≤ 0,3 mm | EXCLUYENTE | *
4.3 | Foco grueso ≥ 0,5 mm | EXCLUYENTE | *
4.4 | Capacidad de almacenamiento de calor ≥ 300 KHU | EXCLUYENTE | *
4.5 | Tasa de disipación del calor ≥ 70 KHU/min | EXCLUYENTE | *
4.6 | Filtración inherente al tubo ≥ 0,7 mm Al | EXCLUYENTE | *
5 | DETECTOR DIGITAL
5.1 | Tecnología de panel plano digital directo | EXCLUYENTE | *
5.2 | 01 detector de área: mínimo de 30 x 30 cm | DESEABLE | 5
5.3 | Matriz de detectores mayor a 1900 x 1900 pixeles | DESEABLE | 10
5.4 | Tamaño del pixel de 160 µm o inferior | DESEABLE | 10
5.5 | Convertidor análogo/digital (A/D) mayor o igual a 14 (bit). | EXCLUYENTE | *
5.6 | DQE 65 % o superior | EXCLUYENTE | *
5.7 | DQE 75 % o superior | DESEABLE | 5
6 | COLIMADOR
6.1 | Ajustes digital de los colimadores sin exposición de Rayos X | EXCLUYENTE | *
6.2 | Indicar en la última imagen en pantalla la posición del colimador. | EXCLUYENTE | *
7 | MONITOR DE VISUALIZACION DE IMAGEN
7.1 | Equipo debe incluir dos (2) monitores o un monitor gran tamaño de visualización en carro independiente | DESEABLE | 5
7.2 | Equipo debe incluir un monitor gran tamaño de visualización montado en brazo de Arco | DESEABLE | 5
7.3 | Cada pantalla debe ser de ≥ 19 pulgadas o una pantalla grande ≥ 30 pulgadas | EXCLUYENTE | *
7.4 | Estación de visualización móvil con regulación de altura en la pantalla. | EXCLUYENTE | *
7.5 | Ajuste de brillo y contraste | EXCLUYENTE | *
8 | SISTEMA DE ADQUISICION
8.1 | Cadena de imagen digital de ≥ 1K x 1K | EXCLUYENTE | *
8.2 | Modo Radiográfico digital, con filtro digital y calculo de dosis mínima | EXCLUYENTE | *
8.3 | Modo Fluoroscopia digital: Fluoroscopia continua, filtro digital,estandar y alta dosis. Permite reduccion de ruido y dosis. | EXCLUYENTE | *
8.4 | Modo fluoroscopia digital pulsada. Frecuencia de imagen variable al menos 2, 4, y 8 pps | EXCLUYENTE | *
8.5 | Rango voltaje fluoroscopia pulsada: ≤ 40 a ≥ 110 kV | EXCLUYENTE | *
8.6 | Rango corriente de Fluoroscopia pulsada : ≤ 2 a ≥ 40 mA | EXCLUYENTE | *
8.7 | Rango voltaje modo radiografia ≤ 40 a ≥ 110 kV | EXCLUYENTE | *
8.8 | Rango corriente modo radiografia ≤ 2 a ≥ 60 mA | DESEABLE | 5
8.9 | Rango corriente modo radiografia ≤ 2 a ≥ 20 mA | EXCLUYENTE | *
9.1 | CONSOLA DE COMANDO
9.2 | Unidad Arco C con pantalla LCD o LED ≥ 10 pulgadas, para ajustes y/o visualización de parámetros radiológicos e imagen en tiempo real. | EXCLUYENTE | *
9.3 | Tecnología LCD, LED O touch con resolución de mínimo 1280 x 768 | EXCLUYENTE | *
9.4 | Pantalla touch, para manejo de imágenes | DESEABLE | 2
9.5 | Manejo de parametros en pantalla, mediante menus o similar. | EXCLUYENTE | *
9.6 | Capacidad de disco duro ≥ 500 GB | DESEABLE | 2
9.7 | Capacidad de Almacenamiento en Disco Duro integrado ≥ 40.000 imágenes | EXCLUYENTE | *
9.8 | Rotación digital de la imagen, 360 ° | EXCLUYENTE | *
9.9 | Función zoom disponible para la imagen | EXCLUYENTE | *
9.10 | Capacidad de visualización de imágenes multimodalidad (MR, CT, US) | EXCLUYENTE | *
10 | SOFTWARE
10.1 | Filtro de ruido | EXCLUYENTE | *
10.2 | Sistema que permita optimizar la imagen en presencia de metal (como protesis) | EXCLUYENTE | *
10.3 | Medición de ángulos | EXCLUYENTE | *
10.4 | Medición de distancias | EXCLUYENTE | *
10.5 | Anotación de imagen | EXCLUYENTE | *
10.6 | Reporte de la dosis de radiación ionizante registrada durante el procedimiento realizado al paciente. | EXCLUYENTE | *
10.7 | Sustracción Digital | EXCLUYENTE | *
10.8 | Sistema para registro de datos de paciente | EXCLUYENTE | *
10.9 | Herramienta de demarcación digital. | EXCLUYENTE | *
10.10 | Permite realizar zoom en vivo | EXCLUYENTE | *
10.11 | Perfiles preestablecidos dependiendo de la zona anatómica a estudiar. | EXCLUYENTE | *
11 | CONECTIVIDAD
11.1 | DICOM 3.0 full activado | EXCLUYENTE | *
11.2 | Debe permitir la integración a RIS/PACS. (Agfa) | EXCLUYENTE | *
11.3 | Transmisión y recepción inalámbrica de imágenes a o desde red hospitalaria | EXCLUYENTE | *
11.4 | Permite exportar mediante conexión a punto de red del hospital. | EXCLUYENTE | *
11.5 | Salida de video para mostrar imágenes en monitores adicionales sin pérdida de resolución | DESEABLE | 2
11.6 | Periféricos para almacenamiento: Grabador CD/DVD o puerto USB incorporado | EXCLUYENTE | *
12 | ACCESORIOS
12.1 | Incluir dos (02) Kit protección radiológica (delantal, protector tiroides, lentes, guantes y protector de gónadas libres de plomo) | EXCLUYENTE | *
12.2 | 01 Soporte para colgar delantales plomados. | EXCLUYENTE | *
12.3 | Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientes si éstas están o no descritas | EXCLUYENTE | *
13 | CERTIFICACION
13.1 | Certificado de fabricación y diseño como FDA, CE, TUV, CSA,UL, IEC, DIN o ISO o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
13.2 | Certificado de calidad ISO 13485 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
13.3 | Certificado de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 63

## POST VENTA
ÍTEM | ARCO EN C
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
REQUERIMIENTOS POST VENTA |  | CATEGORÍA | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Indicar Nombre de Documento. | OBSERVACIONES
1 | REQUERIMIENTOS GENERALES
1.1 | Compromiso formal por parte del proveedor de la entrega de Manuales de mantenimiento (Mínimo 2 en español) y Manuales de usuario (Mínimo 2 en español) al momento de la capacitación del equipo y de sus componentes. Se aceptara 1 fisico y 1 digital. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Certificado del fabricante, que indique de la existencia de repuestos, insumos y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo, durante el tiempo de vida útil del equipo, a lo menos de 10 años. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Certificado formal por parte del proveedor que asegure la disponibilidad de actualizar los software por el tiempo de vida útil del equipo. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Certificar que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y que no se encuentra descontinuado en su producción. | EXCLUYENTE | *
1.5 | Certificado con listado de centros de salud en chile, en los cuales ha instalado equipos. | DESEABLE | 10
2 | PLAN DE MANTENCION | CATEGORÍA
2.1 | Protocolo de mantenimiento. | DESEABLE | 2
2.2 | Certificado de mantenimientos (preventivos y correctivos de equipo y componentes) de acuerdo a lo establecido en el numeral 8. "Garantía" de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Traslados - Repuestos originales - Entre otros. | EXCLUYENTE | *
2.3 | Mantenimiento preventivo, como mínimo 3 anuales, incluidas durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
2.4 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnias: - Mano de obra | EXCLUYENTE | *
2.5 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Repuestos originales - update y upgrade | EXCLUYENTE | *
3 | SERVICIO TÉCNICO
3.1 | Certificado de representante de la marca en chile, por un tiempo mínimo de 3 años. | EXCLUYENTE | *
3.2 | Certificado de servicio técnico propio en Chile autorizado por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
3.3 | Servicio de atención remota (vía telefónica y/o correo) con tiempo de respuesta no superior a 6 horas. | EXCLUYENTE | *
3.4 | Servicio de atención presencial con tiempo de respuesta no superior a 24 horas. | EXCLUYENTE | *
3.5 | Nómina de personal técnico capacitado por fabrica | DESEABLE | 5
3.6 | Listado con números de atención y correos para resolución de incidencias. | DESEABLE | 2
4 | PLAN DE CAPACITACION
4.1 | Certificado de capacitación presencial a usuarios clínicos por los usuarios que dermine el establecimiento. Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | EXCLUYENTE | *
4.2 | Certificado de capacitación presencial a personal técnico.Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | DESEABLE | 5
4.3 | Certificado de puesta en marcha donde el proveedor se comprometa a entregar el equipo operativo bajo los parámetros de funcionamiento especificados por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
4.4 | De ser requerido se deben considerar aquellos elementos o insumos necesarios para la capacitación. | EXCLUYENTE | *
4.5 | Adjuntar programa de capacitación e incluir carta Gantt. (Considera el material necesario para las capacitaciones). | EXCLUYENTE | *
5 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
5.1 | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados, indicando en dicha guía (o en un documento complementario) la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo, serie y valor unitario.” | EXCLUYENTE | *
5.2 | Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo hasta la dependencia final, de tal forma que no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados | EXCLUYENTE | *
5.3 | Integración funcional al sistema RIS/PACS del Hospital | EXCLUYENTE | *
5.4 | Debe incluir todos los insumos para las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha | EXCLUYENTE | *
5.5 | Incluir mantenimiento Correctivo, incluyendo los repuestos y mano de obra, cada vez que se requiera, durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 24