## EETT
ITEM | RX ARCO EN C 3D | CANTIDAD |  |  |  | 1
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | CATEGORÍA DESEABLE / EXCLUYENTE | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Catalogo/ Manual (Indicar Nombre de documento y Nº pagina) | OBSERVACIONES
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Equipo de Rayos X en Arco C con fluoroscopia digital y función 3D. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Para apoyo quirúrgico en procedimientos Traumatológicos complejos, clínica general urología y vascular avanzado. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Para uso principal en cirugias de columna y maxilo facial, con funcion 3D. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Pantalla de control con interfaz de fácil uso y rápido | EXCLUYENTE | *
1.5 | Sistema de visualizacion en carro independiente | DESEABLE | 5
1.6 | Tecnología digital con ajustes, visualización, manejo, almacenamiento y transferencia de imágenes | EXCLUYENTE | *
1.7 | En la unidad Arco C se debe incluir pantalla LCD o LED ≥ 10 pulgadas | EXCLUYENTE | *
1.8 | Indicar dimensiones del equipo | EXCLUYENTE | *
1.9 | Tecnología que permita un desempeño efectivo con mínima dosis al paciente | EXCLUYENTE | *
1.10 | Demostración del equipo ofertado en dependencias de ACHS. | EXCLUYENTE | *
1.11 | Compatibilidad con sistemas de navegación, al menos con 2 equipos | DESEABLE | 10
2 | ARCO EN C
2.1 | Distancia fuente imagen ≥ 90 cm | EXCLUYENTE | *
2.2 | Rotación orbital ≥ 190° | EXCLUYENTE | *
2.6 | Arco C con manillas para el desplazamiento | EXCLUYENTE | *
2.7 | Arco en C completamente contrabalanceado, indicar | EXCLUYENTE | *
2.8 | Ruedas del Arco C con deflector de cables | EXCLUYENTE | *
2.9 | Frenos manuales para todos los movimientos | EXCLUYENTE | *
3 | GENERADOR DE RAYOS X
3.1 | Generador controlado por microprocesador | EXCLUYENTE | *
3.2 | Potencia del generador ≥ 15 kW | EXCLUYENTE | *
3.3 | Rango de corriente 10 ≤ a ≥ 120 mA, o rango superior | EXCLUYENTE | *
3.4 | Rango de voltaje ≤ 40 a ≥ 120 kV, o rango superior | EXCLUYENTE | *
4 | TUBO DE RAYOS X
4.1 | Con tecnologia de ánodo giratorio | EXCLUYENTE | *
4.2 | Foco fino ≤ 0,3 mm | EXCLUYENTE | *
4.3 | Foco grueso ≥ 0,5 mm | EXCLUYENTE | *
4.4 | Capacidad de almacenamiento de calor ≥ 300 KHU | EXCLUYENTE | *
4.5 | Tasa de disipación del calor ≥ 70 KHU/min | EXCLUYENTE | *
4.6 | Filtración inherente al tubo ≥ 0,7 ±0,1 mm Al | EXCLUYENTE | *
5 | DETECTOR DIGITAL
5.1 | Tecnología de panel plano digital directo | EXCLUYENTE | *
5.2 | Tecnología CMOS | DESEABLE | 10
5.3 | 01 detector de área: mínimo de 30 cm x 30 cm, ±1cm, o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
5.4 | Matriz de detectores mayor a 1500 x 1500 pixeles | EXCLUYENTE | *
5.5 | Matriz de detectores mayor a 1900 x 1900 pixeles | DESEABLE | 5
5.6 | Tamaño del pixel de 200 µm o inferior | EXCLUYENTE | *
5.7 | Convertidor análogo/digital (A/D) mayor o igual a 16 (bit). | EXCLUYENTE | *
5.8 | DQE 60 % o superior | EXCLUYENTE | *
5.9 | DQE 65 % o superior | DESEABLE | 5
6 | COLIMADOR
6.1 | Ajustes digital de los colimadores sin exposición de Rayos X | EXCLUYENTE | *
7 | ESTACION DE VISUALIZACION Y TRABAJO
7.1 | Equipo debe incluir dos monitores de 19" o un monitor gran tamaño 27" en carro independiente | EXCLUYENTE | *
7.2 | Estación de visualización móvil con regulación de altura en la pantalla. | EXCLUYENTE | *
7.3 | Ajuste de brillo y contraste automatico | EXCLUYENTE | *
7.4 | Tecnología LCD o LED con resolución de mínimo 1280 x 768 | EXCLUYENTE | *
7.5 | Pantalla touch, para manejo de imágenes | DESEABLE | 2
7.6 | Manejo de parametros en pantalla, mediante menus o similar. | EXCLUYENTE | *
7.7 | Capacidad de Almacenamiento en Disco Duro integrado ≥ 40.000 imágenes | EXCLUYENTE | *
8 | MODOS DE ADQUISICION
8.1 | Modo Radiográfico digital, con filtro digital y calculo de dosis mínima | DESEABLE | 5
8.2 | Modo Fluoroscopia digital: Fluoroscopia continua, filtro digital,estandar y alta dosis. Permite reduccion de ruido y dosis. | DESEABLE | 10
8.3 | Modo Fluoroscopia digital: Fluoroscopia pulsada. Permite reduccion de ruido y dosis. | DESEABLE | 10
8.4 | Rango voltaje fluoroscopia pulsada: ≤ 40 a ≥ 120 kV | EXCLUYENTE | *
8.5 | Rango corriente de Fluoroscopia pulsada : ≤ 3 a ≥ 25 mA | EXCLUYENTE | *
8.6 | Rango voltaje modo radiografia ≤ 40 a ≥ 120 kV | DESEABLE | 5
8.7 | Rango corriente modo radiografia ≤ 2 a ≥ 60 mA, o rango superior | DESEABLE | 5
9 | ADQUISICION IMAGEN 3D
9.1 | Volumen de al menos 16x16x16 cm | EXCLUYENTE | *
9.2 | Filtro de ruido | EXCLUYENTE | *
9.3 | Permite visualizacion de perspectiva coronal, axial y sagital | EXCLUYENTE | *
9.4 | Representacion de volumen VR | DESEABLE | 10
9.5 | Permite selccion de protocolos para distitnas proyecciones, minimo 200. | EXCLUYENTE | *
9.6 | Angulo de adquisicion,200° ± 5°. | EXCLUYENTE | *
10 | SOFTWARE
10.1 | Filtro de ruido | EXCLUYENTE | *
10.2 | Adquisicion de imágenes 3D | EXCLUYENTE | *
10.3 | Sistema que permita optimizar la imagen en presencia de metal (como protesis) | EXCLUYENTE | *
10.4 | Medición de ángulos | EXCLUYENTE | *
10.5 | Medición de distancias | EXCLUYENTE | *
10.6 | Anotación de imagen | EXCLUYENTE | *
10.7 | Reporte de la dosis de radiación ionizante registrada durante el procedimiento realizado al paciente. | EXCLUYENTE | *
10.8 | Sustracción Digital | EXCLUYENTE | *
10.9 | Sistema para registro de datos de paciente | EXCLUYENTE | *
10.10 | Herramienta de demarcación digital. | EXCLUYENTE | *
10.11 | Permite realizar zoom en vivo | DESEABLE | 5
10.12 | Perfiles preestablecidos dependiendo de la zona anatómica a estudiar. | DESEABLE | 10
11 | CONECTIVIDAD
11.1 | DICOM 3.0 full activado | EXCLUYENTE | *
11.2 | Debe permitir la integración a RIS/PACS. (Agfa) | EXCLUYENTE | *
11.3 | Transmisión y recepción inalámbrica de imágenes a o desde red hospitalaria | EXCLUYENTE | *
11.4 | Permite exportar mediante conexión a punto de red del hospital. | EXCLUYENTE | *
11.5 | Salida de video para mostrar imágenes en monitores adicionales sin pérdida de resolución | DESEABLE | 5
11.6 | Periféricos para almacenamiento: Grabador CD/DVD o puerto USB incorporado | EXCLUYENTE | *
12 | ACCESORIOS
12.1 | Incluir dos (02) Kit protección radiológica (delantal, protector tiroides, lentes, guantes y protector de gónadas libres de plomo) | EXCLUYENTE | *
12.2 | 01 Soporte para colgar delantales plomados. | EXCLUYENTE | *
12.3 | Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientes si éstas están o no descritas | EXCLUYENTE | *
13 | CERTIFICACION
13.1 | Certificado de fabricación y diseño como FDA, CE, TUV, CSA,UL, IEC, DIN o ISO o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
13.2 | Certificado de calidad ISO 13485 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
13.3 | Certificado de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 102

## POST VENTA
ÍTEM | ARCO EN C 3D
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
REQUERIMIENTOS POST VENTA |  | CATEGORÍA | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Indicar Nombre de Documento. | OBSERVACIONES
1 | REQUERIMIENTOS GENERALES
1.1 | Compromiso formal por parte del proveedor de la entrega de Manuales de mantenimiento (Mínimo 2 en español) y Manuales de usuario (Mínimo 2 en español) al momento de la capacitación del equipo y de sus componentes. Se aceptara 1 fisico y 1 digital. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Certificado del fabricante, que indique de la existencia de repuestos, insumos y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo, durante el tiempo de vida útil del equipo, a lo menos de 10 años. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Certificado formal por parte del proveedor que asegure la disponibilidad de actualizar los software por el tiempo de vida útil del equipo. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Certificar que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y que no se encuentra descontinuado en su producción. | EXCLUYENTE | *
1.5 | Certificado con listado de centros de salud en chile, en los cuales ha instalado equipos. | DESEABLE | 10
2 | PLAN DE MANTENCION | CATEGORÍA
2.1 | Protocolo de mantenimiento. | DESEABLE | 2
2.2 | Certificado de mantenimientos (preventivos y correctivos de equipo y componentes) de acuerdo a lo establecido en el numeral 8. "Garantía" de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Traslados - Repuestos originales - Entre otros. | EXCLUYENTE | *
2.3 | Mantenimiento preventivo, como mínimo 3 anuales, incluidas durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
2.4 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnias: - Mano de obra | EXCLUYENTE | *
2.5 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Repuestos originales - update y upgrade | EXCLUYENTE | *
3 | SERVICIO TÉCNICO
3.1 | Certificado de representante de la marca en chile, por un tiempo mínimo de 3 años. | EXCLUYENTE | *
3.2 | Certificado de servicio técnico propio en Chile autorizado por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
3.3 | Servicio de atención remota (vía telefónica y/o correo) con tiempo de respuesta no superior a 6 horas. | EXCLUYENTE | *
3.4 | Servicio de atención presencial con tiempo de respuesta no superior a 24 horas. | EXCLUYENTE | *
3.5 | Nómina de personal técnico capacitado por fabrica | DESEABLE | 5
3.6 | Listado con números de atención y correos para resolución de incidencias. | DESEABLE | 2
3.7 | Listado de insumos y/o accesorios. | DESEABLE | 10
4 | PLAN DE CAPACITACION
4.1 | Certificado de capacitación presencial a usuarios clínicos por los usuarios que dermine el establecimiento. Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | EXCLUYENTE | *
4.2 | Certificado de capacitación presencial a personal técnico.Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | DESEABLE | 5
4.3 | Certificado de puesta en marcha donde el proveedor se comprometa a entregar el equipo operativo bajo los parámetros de funcionamiento especificados por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
4.4 | De ser requerido se deben considerar aquellos elementos o insumos necesarios para la capacitación. | EXCLUYENTE | *
4.5 | Adjuntar programa de capacitación e incluir carta Gantt. (Considera el material necesario para las capacitaciones). | EXCLUYENTE | *
5 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
5.1 | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados, indicando en dicha guía (o en un documento complementario) la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo, serie y valor unitario.” | EXCLUYENTE | *
5.2 | Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo hasta la dependencia final, de tal forma que no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados | EXCLUYENTE | *
5.3 | Integración funcional al sistema RIS/PACS del Hospital | EXCLUYENTE | *
5.4 | Debe incluir todos los insumos para las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha | EXCLUYENTE | *
5.5 | Incluir mantenimiento Correctivo, incluyendo los repuestos y mano de obra, cada vez que se requiera, durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
6 | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN USUARIA | CATEGORÍA
6.1 | Proveedor debe entregar encuesta de satisfacción usuaria. | EXCLUYENTE
|  | Puntaje | 34