## EETT
ÍTEM | RESONADOR MAGNÉTICO 1,5 T |  |  |  | Cantidad | 2
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | CATEGORÍA | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Indicar Nombre de Documento. | OBSERVACIONES
1 | CARACTERÍSTICAS DEL MAGNETO
1.1 | Intensidad de campo 1,5 T | EXCLUYENTE | *
1.2 | Magneto superconductivo | EXCLUYENTE | *
1.3 | Blindaje activo, autoblindado o equivalente | EXCLUYENTE | *
1.4 | Capacidad de carga inicial mayor o igual a 1250 litros para equipos con disipación de helio. | DESEABLE | 5
1.5 | Capacidad de carga inicial menor o igual a 10 litros para equipos con sistema de magneto sellado. | DESEABLE | 10
1.6 | Campo de visión (FOV) máximo en los ejes (x, y) ≥ 50 cm | EXCLUYENTE | *
1.7 | Valor típico de homogeneidad, considerando como referencia una forma geométrica de 50 x 50 x 45 cm (x, y, z) ≤ 3,6 ppm V-RMS | EXCLUYENTE | *
1.8 | Tecnología microcooling libre de liberación de helio al exterior | DESEABLE | 5
1.9 | Todas las bobinas deben estar habilitadas para uso en ambos equipos considerados en esta oferta | EXCLUYENTE | *
2 | GRADIENTES
2.1 | Velocidad de respuesta en cada eje (slew rates) ≥ 120 T/M/S. | EXCLUYENTE | *
2.2 | Amplitud máxima en cada eje ≥ 33 MT/M | EXCLUYENTE | *
2.3 | Tiempos mínimos de adquisición (para una matriz de 256x256 ): |  | *
2.4 | TR 2D SPIN ECHO ≤ 9,6 ms | EXCLUYENTE | *
2.5 | TE 2D SPIN ECHO ≤ 3,5 ms | EXCLUYENTE | *
2.6 | ESPACIO K EPI ≤ 0,75 ms | EXCLUYENTE | *
2.7 | TR 2D FAST GRADIENT ECHO ≤ 1,3 ms | EXCLUYENTE | *
2.8 | TE 2D FAST GRADIENT ECHO ≤ 0.5 ms | EXCLUYENTE | *
2.9 | TR 3D FAST GRADIENT ECHO ≤ 1,2 ms | EXCLUYENTE | *
2.10 | TE 3D FAST GRADIENT ECHO ≤ 0.46 ms | EXCLUYENTE | *
3 | SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA
3.1 | Ancho de banda del amplificador de transmisión ≥ 500 kHz | EXCLUYENTE | *
3.2 | Amplificador RF ≥ 15 kW | EXCLUYENTE | *
3.3 | Monitoreo del SAR (tasa absorción específica de RF) | EXCLUYENTE | *
4 | RECEPTOR (RF RECEIVER)
4.1 | Número de canales de RF activos simultáneamente ≥ 64, o sistema que permita conexión al equipo | EXCLUYENTE | *
4.2 | Sin limite de canales de RF activos simultáneamente | DESEABLE | 5
4.3 | Sistema muestreo de imagen digital, directo de la bobina | DESEABLE | 5
5 | BOBINAS POR EQUIPO
5.1 | Bobinas de tipo integrada | EXCLUYENTE | *
5.2 | Bobina corporal | DESEABLE | 5
5.3 | Bobina dedicada a cabeza y cuello, ≥ 20 elementos; cobertura mínima 43 cm | EXCLUYENTE | *
5.4 | Bobina dedicada a tórax, ≥ 30 elementos; que permita cobertura mínima 55 cm. Si cumple este ítem no se evaluará ítem 5.5 | DESEABLE | 10
5.5 | Bobina integrada de tórax, que permita cobertura mínima de 55 cm | DESEABLE | 5
5.6 | Bobina columna ≥ 32 elementos, que permita cobertura mínima de 85 cm. Si cumple este ítem no se evaluará ítem 5.7 | DESEABLE | 10
5.7 | Bobina integrada que permita cobertura mínima de 85 cm | DESEABLE | 5
5.8 | 2 bobinas multiuso ≥ 4 elementos; cobertura mínima 12 cm | EXCLUYENTE | *
5.9 | Bobina hombro ≥ 16 elementos; cobertura mínima 15 cm | EXCLUYENTE | *
5.10 | Bobina rodilla ≥ 16 elementos; cobertura mínima 15 cm | EXCLUYENTE | *
5.11 | Bobina pie/tobillo ≥ 16 elementos; cobertura mínima 20 cm | EXCLUYENTE | *
5.12 | Bobina mano/muñeca ≥ 16 elementos; cobertura mínima 10 cm | EXCLUYENTE | *
5.13 | Bobina codo/mano ≥ 16 elementos; cobertura mínima 20 cm | EXCLUYENTE | *
5.14 | Bobinas o sistema que permita obtener imagen de cuerpo completo, cobertura mínima 190 cm | EXCLUYENTE | *
6 | GANTRY
6.1 | Diámetro del túnel mínimo de 70 cm | EXCLUYENTE | *
6.2 | Largo total ≤ 180 cm | EXCLUYENTE | *
6.3 | Control para desplazamiento de la mesa | EXCLUYENTE | *
6.4 | Botón o freno de parada de emergencia | EXCLUYENTE | *
6.5 | Sistema automático de posicionamiento de la mesa al isocentro del imán | EXCLUYENTE | *
6.6 | Mecanismo para localizador o luces de alineamiento | EXCLUYENTE | *
6.7 | Sistema de ventilación al interior | EXCLUYENTE | *
6.8 | Iluminación al interior | EXCLUYENTE | *
6.9 | Sistema de comunicación con sala de comando | EXCLUYENTE | *
6.10 | Sistema de audio para el paciente | DESEABLE | 10
6.11 | Enchufes disponibles para conexión de bobinas múltiples (para realizar exámenes simultáneamente), al menos 2 en mesa o gantry | EXCLUYENTE | *
6.12 | Sistema de observación de paciente | DESEABLE | 10
7 | MESA DE EXAMEN
7.1 | Sistema removible, que permita movilizar al paciente mediante desmonte total desde la mesa para transporte del paciente | DESEABLE | 10
7.1 | Sistema removible, que permita movilizar al paciente, con desmonte parcial de la mesa, debe considerar solución completa para transporte del paciente a una camilla | DESEABLE | 5
7.2 | Camilla adicional para optimizar flujo de pacientes | DESEABLE | 10
7.3 | Capacidad de soporte de al menos 220 kg | EXCLUYENTE | *
7.4 | Altura regulable | EXCLUYENTE | *
7.5 | Ajuste altura mínimo ≤ 70 cm | EXCLUYENTE | *
8 | CONECTIVIDAD
8.1 | Conexión a alarma de llamada ( puede ser conectada a gantry o mesa) | EXCLUYENTE | *
8.2 | Conexión a ecg o vcg con sensores incluidos (puede ser conectada a gantry o mesa) | EXCLUYENTE | *
8.3 | Conexión a pulso periférico con sensores incluidos (puede ser conectada a gantry o mesa) | EXCLUYENTE | *
8.4 | Conexión a sensor de respiración con sensores incluidos (puede ser conectada a gantry o mesa) | EXCLUYENTE | *
9 | SISTEMA DE ADQUISICIÓN, OPERADOR
9.1 | Software operativo Windows 10 o superior | EXCLUYENTE | *
9.2 | Interfase DICOM 3 o superior | EXCLUYENTE | *
9.3 | DICOM 3.0 o superior full activado ( WORKLIST, SEND, RECEIVE, QUERY/RETRIEVE, PRINT, MPPS, SC, ETC.) en consola y workstation | EXCLUYENTE | *
9.4 | Incluir documento DICOM conformance statement | EXCLUYENTE | *
9.5 | Workstation con todas las licencias de post proceso requeridas, conexión total con el ris/pacs existente | EXCLUYENTE | *
9.6 | Estación de trabajo de post procesamiento avanzado (software y hardware), que debe incluir todas las herramientas y licencias requeridas para las aplicaciones solicitadas en el resonador magnético | EXCLUYENTE | *
9.7 | Computador central, con todo lo necesario para la operación | EXCLUYENTE | *
9.8 | Monitor de visualización, LED O LCD | EXCLUYENTE | *
9.9 | Tamaño monitor ≥ 24". de forma alternativa, se aceptarán 2 monitores de al menos 19". | EXCLUYENTE | *
9.10 | Procesador con múltiples núcleos | EXCLUYENTE | *
9.11 | Capacidad de almacenamiento del disco duro debe ser mayor o igual a 1TB | EXCLUYENTE | *
9.12 | Mesa para consola | DESEABLE | 2
10 | SECUENCIAS DE ADQUISICIÓN
10.1 | SPIN ECO (SE,TSE O FSE) | EXCLUYENTE | *
10.2 | GRE (2D, 3D, VOLUMEN INTERPOLADO) | EXCLUYENTE | *
10.3 | EPI (SE,FID, DWI) con posibilidad de adquisición en los 3 planos | EXCLUYENTE | *
10.4 | TGSE | DESEABLE | 2
10.5 | con saturación espectral de grasa y agua | EXCLUYENTE | *
10.6 | Difusión para cualquier área– PSEUDO PET - PUEDE SER DWEPI, DWIBS, BODYVISION O REVEAL | EXCLUYENTE | *
10.7 | Difusión con valores de b hasta de 10.000 | EXCLUYENTE | *
10.8 | Herramienta que permita reducción de movimiento en el plano de la imagen en T1, T2, FLAIR (neuro, msk y cuerpo) | EXCLUYENTE | *
10.9 | Que permitan en una sola adquisición obtener imágenes de fase, fuera de fase, grasa y agua, en cualquier ponderación. | EXCLUYENTE | *
10.10 | Crear videos de la estación de trabajo en tiempo real | EXCLUYENTE | *
10.11 | Secuencias 3D GRE Y SE en potenciales T1,T2 Y DP | EXCLUYENTE | *
10.12 | Técnica de adquisición paralela con todas las secuencias y todas bobinas después del llenado del espacio k tipo (MSENSE, ASSET, SENSE, SPEEDER, ETC.) | EXCLUYENTE | *
10.13 | Técnica de aceleración CS o similar, incorporar esta herramienta para el máximo de estructuras que tenga disponible. | EXCLUYENTE | *
10.14 | Inversión recuperación (fast) | EXCLUYENTE | *
10.15 | Excitación de agua | EXCLUYENTE | *
10.16 | Eco navegadores | EXCLUYENTE | *
10.17 | Espacio k (opciones de llenado) | EXCLUYENTE | *
10.18 | MTC (transferencia de magnetización) | EXCLUYENTE | *
10.19 | Secuencia de susceptibilidad (SWI) | EXCLUYENTE | *
10.20 | Técnicas de adquisición dixon para cuerpo | EXCLUYENTE | *
10.21 | Capacidad de modificación de secuencias | EXCLUYENTE | *
10.22 | Colangio | EXCLUYENTE | *
10.23 | Capacidad de efectuar estudios vasculares periféricos para extremidades, en consola del equipo o mediante software | EXCLUYENTE | *
10.24 | Adquisición abdominal con respiración libre | EXCLUYENTE | *
10.25 | Adquisición imagen dinámica / cine (LCR) | EXCLUYENTE | *
10.26 | Adquisición 3D | EXCLUYENTE | *
10.27 | 3D multislab | EXCLUYENTE | *
10.28 | 3D multistack / multislab | EXCLUYENTE | *
10.29 | Tiempo de vuelo (TOF) 2D/3D | EXCLUYENTE | *
10.30 | Contraste de fases (2D/3D) | EXCLUYENTE | *
10.31 | Adquisición angiográfica extracerebral (sin medio de contraste) | EXCLUYENTE | *
10.32 | Tone o similar (radiofrecuencia en rampa) | EXCLUYENTE | *
10.33 | Software avanzado de post procesamiento cardiaco (volumen, masa, fracción de eyección). | EXCLUYENTE | *
10.34 | Técnica de adquisición paralela en 2 direcciones | EXCLUYENTE | *
10.35 | Capacidad de aceleración de secuencias (indicar cantidad de veces) | EXCLUYENTE | *
10.36 | Marcación arterial del espín (asl) para estudios de perfusión | EXCLUYENTE | *
10.37 | Adquisición de difusión para fov pequeño (cerebro y próstata) | EXCLUYENTE | *
10.38 | Adquisición de difusión para fov pequeño (columna y médula) | EXCLUYENTE | *
10.39 | Análisis avanzado de difusión (reconstrucción de imagen potenciada en difusión) | EXCLUYENTE | *
10.40 | Análisis tractográfico | EXCLUYENTE | *
10.41 | Secuencia para la medición de hierro en el hígado incluyendo mapas para medición | EXCLUYENTE | *
10.42 | Secuencias para estudio de LCR (cualitativo y cuantitativo con herramienta de postproceso) | EXCLUYENTE | *
10.43 | Secuencias para cuerpo GRE volumétricas interpoladas con alta resolución espacial y temporal | EXCLUYENTE | *
10.44 | Secuencias volumétricas isotrópicas y de alta resolución para valorar estructuras pélvicas | EXCLUYENTE | *
10.45 | Secuencias con volumen dinámico 3dD (VIBE, LAVA, THRIVE 3D QUICK)) o equivalente | EXCLUYENTE | *
10.46 | Análisis bold | EXCLUYENTE | *
10.47 | Secuencias para medición de cartílagos | EXCLUYENTE | *
10.48 | Seguimiento visual del bolo | EXCLUYENTE | *
10.49 | Secuencias para adquisición de:
10.50 | Neuro | EXCLUYENTE | *
10.51 | Espectroscopia | EXCLUYENTE | *
10.52 | Tractografía | EXCLUYENTE | *
10.53 | Angio | EXCLUYENTE | *
10.54 | Cuerpo | EXCLUYENTE | *
10.55 | Cardio | EXCLUYENTE | *
10.56 | Musculoesquelético | EXCLUYENTE | *
11 | SOFTWARE
11.1 | Sistema de reconocimiento de anatomía para planificación de diferentes estructura: Cabeza Columna Rodilla Hombro | DESEABLE | 10
11.2 | Análisis angiográfico 3D (en adquisición y post-proceso) | EXCLUYENTE | *
11.3 | Reconstrucciones (procesamiento automático, en adquisición y post-proceso): | EXCLUYENTE | *
11.4 | MIP (proyección de máxima intensidad). | EXCLUYENTE | *
11.5 | MPR (reconstrucción multiplanar y curvas). | EXCLUYENTE | *
11.6 | VRT (volume rendering). (sólo para post-proceso) | EXCLUYENTE | *
11.7 | Mapa ADC | EXCLUYENTE | *
11.8 | Métodos de corrección de movimientos (adquisición multiproyección) que permita su uso en planos axiales, coronales y sagitales | EXCLUYENTE | *
11.9 | Reconstrucción de imágenes MPR curvas (en workstation [post proceso]) | EXCLUYENTE | *
11.10 | Software para reducción de artefactos de prótesis | EXCLUYENTE | *
11.11 | Software para reducción de ruido acústico | EXCLUYENTE | *
11.12 | Herramienta para disminución del artefacto de susceptibilidad magnética causado por material ferromagnético | EXCLUYENTE | *
11.13 | Análisis difusión (incluyendo procesamiento automático y valores cuantitativos para mapas ADC, TRACE, etc.) (en adquisición y post-proceso) | EXCLUYENTE | *
11.14 | Análisis tractográfico (incluyendo procesamiento y valores cuantitativos para mapas ADC, TRACE, FA, FA color, seguimiento de fibras, comparación DTI v/s anatomía) (en adquisición y post-proceso) | EXCLUYENTE | *
11.15 | Análisis cardíaco (flujos, volumen, contractibilidad) (en post-proceso) | EXCLUYENTE | *
11.16 | Mapas de cartílago | EXCLUYENTE | *
11.17 | Post proceso para imágenes cardiológicas | EXCLUYENTE | *
11.18 | Análisis perfusión T1 realce de contrastes (incluyendo valores cuantitativos y mapas) (en adquisición y post-proceso) | EXCLUYENTE | *
11.19 | Análisis perfusión T2* susceptibilidad (incluyendo valores cuantitativos y mapas TTP, CBF, CBV, etc.) (en adquisición y post-proceso) | EXCLUYENTE | *
11.20 | Espectroscopía monovoxel (mapa metabólitos color, tasa metabolitos, mapa espectral, superposición con imágenes anatómicas) (en adquisición) | EXCLUYENTE | *
11.21 | Espectroscopía multivoxel (mapa metabólitos color, tasa metabolitos, mapa espectral, superposición con imágenes anatómicas) (en adquisición) | EXCLUYENTE | *
11.22 | Análisis dinámico de señal/tiempo (intensidad) (en adquisición) | EXCLUYENTE | *
11.23 | Cuantificación flujos (cualitativo y cuantitativo); volumen, por ej. liquido céfalo raquídeo. (en adquisición y post-proceso) | EXCLUYENTE | *
11.24 | Secuencia de Perfusión sin medio de contraste (ASL), que permita medición de forma cuantitativa o cualitativa. | EXCLUYENTE | *
11.25 | Secuencia volumétrica con alta resolución para visualización de estructuras de oído y columna | EXCLUYENTE | *
11.26 | Secuencias volumétricas para estudio de orbitas | EXCLUYENTE | *
11.27 | Software que permita compatibilidad de bobinas con equipo actual, modelo Ingenia 1,5 | DESEABLE | 5
12 | REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN
12.1 | JAULA DE FARADAY, para blindaje de RF, con blindaje acústico completo. Incorporar kits de aberturas como puerta y ventana, kit interfaces como grillas de aire, guías de onda y todos los accesorios para el magneto: marco panel de filtros, bases para magneto/camilla, bandejas o canaletas, perforación antisísmicos y otros. Considerar suministro e instalación. (indicar) | EXCLUYENTE | *
13.2 | Medición Ambiental de Interferencia Magnética y Vibración Estudios de EMI y vibraciones y Cálculo de Blindaje Magnético para contención de líneas de fuerza de 5 Gauss. Se debe entregar el certificado y todas las acciones posibles de mejoras al recinto | EXCLUYENTE | *
13.3 | Tablero eléctrico con supresor de transientes y todo los componentes necesarios para el optimo y seguro funcionamiento del equipo. | EXCLUYENTE | *
13.4 | Ventana blindada RF Acústica | EXCLUYENTE | *
13.5 | Puerta blindada RF acústica | EXCLUYENTE | *
13.6 | Kit completo de terminaciones interiores con iluminación LED | EXCLUYENTE | *
13.7 | Cielo virtual Backlight en cielo. Considerar suministro e instalación | EXCLUYENTE | *
13.8 | Blindaje Magnético Pasivo, que permita cumplimiento de normativa vigente en relación a líneas de campo de la sala y recintos aledaños. Considerar suministro e instalación. | EXCLUYENTE | *
13.9 | Botones de emergencia (corte energía) en sala de operador o en sala de examen | DESEABLE | 5
13.10 | Detector de metales laterales en puerta de acceso a área de resonador | DESEABLE | 5
13.11 | Terminaciones entre Jaula y Muros: El proveedor debe dejar el recinto finalizado, considerando las terminaciones entre la Jaula de Faraday y los muros exteriores. Además, deberá considerar las terminaciones entre la Jaula y la ventana de la Sala de Control. | EXCLUYENTE | *
13.12 | Incluir todos los puntos eléctricos necesarios, cableado estructurado, canalizaciones y certificaciones necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema en su totalidad. | EXCLUYENTE | *
13.13 | Incluir todos los puntos de datos, y de voz y dato, cableado estructurado (al menos cat 6A), canalizaciones y certificaciones de puntos necesarias para el correcto funcionamiento del Sistema en su totalidad y que permita conectarse a la red. | EXCLUYENTE | *
13.14 | Incluir tomas y pasadas de gases clínicos: Aire medicinal, Oxígeno, Óxido nitroso y vacío para sala de magneto. Incluir sistema de evacuación de gases. | EXCLUYENTE | *
13.15 | Incluir demarcación en piso que señale límite de los 300 Gauss | EXCLUYENTE | *
13 | ACCESORIOS
13.1 | Conjunto integral de accesorios para el paciente, que incluye: | EXCLUYENTE | *
13.2 | • Conjunto de colchonetas para la mesa | EXCLUYENTE | *
13.3 | • Apoyacabeza/soporte para piernas | EXCLUYENTE | *
13.4 | • Soporte para rodillas | EXCLUYENTE | *
13.5 | • Cuñas para ubicación | EXCLUYENTE | *
13.6 | • Cuñas de espuma pequeñas | EXCLUYENTE | *
13.7 | • Juego de bolsas de arena | EXCLUYENTE | *
13.8 | • Juego de correas de fijación para el paciente | EXCLUYENTE | *
13.9 | Carro para almacenamiento de bobinas, incluye porta suero, capacidad para al menos 5 bobinas | EXCLUYENTE | *
13.10 | Soporte de cabeza y brazo, para comodidad del paciente | EXCLUYENTE | *
13.11 | Espejo para interior del túnel | EXCLUYENTE | *
13.12 | Accesorios para posicionamiento vascular, apoyabrazos, inmovilizador pies, soporte rodilla, otros que sean necesarios. | EXCLUYENTE | *
13.13 | Incluir propuesta de escritorios acorde al recinto y a los equipos que serán instalados en el recinto | DESEABLE | 2
13.14 | Incluir al menos 02 sillas ergonómicas para sala de comando. | DESEABLE | 2
13.15 | Camilla de transporte compatible rm con barandas altas | DESEABLE | 2
14 | CERTIFICACIONES
14.1 | Certificación FDA | EXCLUYENTE | *
14.2 | Certificación CE | EXCLUYENTE | *
14.3 | Incluir certificado de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente | EXCLUYENTE | *
14.4 | Incluir certificado de calidad ISO 13485 o equivalente | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 145

## POST VENTA
ÍTEM | RESONADOR MAGNÉTICO 1,5 T
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
REQUERIMIENTOS POST VENTA |  | CATEGORÍA | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Indicar Nombre de Documento. | OBSERVACIONES
1 | REQUERIMIENTOS GENERALES
1.1 | Compromiso formal por parte del proveedor de la entrega de Manuales de mantenimiento (Mínimo 2 en español) y Manuales de usuario (Mínimo 2 en español) al momento de la capacitación del equipo y de sus componentes. Se aceptara 1 fisico y 1 digital. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Certificado del fabricante, que indique de la existencia de repuestos, insumos y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo, durante el tiempo de vida útil del equipo, a lo menos de 10 años. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Certificado formal por parte del proveedor que asegure la disponibilidad de actualizar los software por el tiempo de vida útil del equipo. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Certificar que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y que no se encuentra descontinuado en su producción. | EXCLUYENTE | *
1.5 | Carta Gantt completa, indicando tiempo estimado en días corridos, que contenga al menos: instalación en general, montaje, calibraciones, puesta en marcha y capacitaciones. | EXCLUYENTE | *
1.6 | Certificado con listado de centros de salud en chile, en los cuales ha instalado equipos. | DESEABLE | 10
1.7 | Cotización asociada a la costrucción e instalación de Jaula de faraday para cada resonador | EXCLUYENTE | *
1.8 | Cotización asociada a la compra e instalación de chiller para cada resonador | EXCLUYENTE | *
2 | PLAN DE MANTENCION | CATEGORÍA
2.1 | Protocolo de mantenimiento. | DESEABLE | 2
2.2 | Certificado de mantenimientos (preventivos y correctivos de equipo y componentes) de acuerdo a lo establecido en el numeral 8. "Garantía" de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Traslados - Repuestos originales - Entre otros. | EXCLUYENTE | *
2.3 | Mantenimiento preventivo, como mínimo 3 anuales, incluidas durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
2.4 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnias: - Mano de obra | EXCLUYENTE | *
2.5 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Repuestos originales - update y upgrade | EXCLUYENTE | *
3 | SERVICIO TÉCNICO
3.1 | Certificado de representante de la marca en chile, por un tiempo mínimo de 3 años. | EXCLUYENTE | *
3.2 | Certificado de servicio técnico propio en Chile autorizado por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
3.3 | Servicio de atención remota (vía telefónica y/o correo) con tiempo de respuesta no superior a 6 horas. | EXCLUYENTE | *
3.4 | Servicio de atención presencial con tiempo de respuesta no superior a 24 horas. | EXCLUYENTE | *
3.5 | Nómina de personal técnico capacitado por fabrica | DESEABLE | 5
3.6 | Listado con números de atención y correos para resolución de incidencias. | DESEABLE | 2
4 | PLAN DE CAPACITACION
4.1 | Certificado de capacitación presencial a usuarios clínicos por los usuarios que dermine el establecimiento. Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | EXCLUYENTE | *
4.2 | Certificado de capacitación presencial a personal técnico.Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | DESEABLE | 5
4.3 | Certificado de puesta en marcha donde el proveedor se comprometa a entregar el equipo operativo bajo los parámetros de funcionamiento especificados por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
4.4 | De ser requerido se deben considerar aquellos elementos o insumos necesarios para la capacitación. | EXCLUYENTE | *
4.5 | Adjuntar programa de capacitación e incluir carta Gantt. (Considera el material necesario para las capacitaciones). | EXCLUYENTE | *
5 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
5.1 | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados, indicando en dicha guía (o en un documento complementario) la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo, serie y valor unitario.” | EXCLUYENTE | *
5.2 | Se deberá informar la logística de ingreso de equipos y bultos asociados, hasta su posición definitiva (adjuntar carta de compromiso). | EXCLUYENTE | *
5.3 | Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo hasta la dependencia final, de tal forma que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados | EXCLUYENTE | *
5.4 | Integración funcional al sistema RIS/PACS del Hospital | EXCLUYENTE | *
5.5 | Debe incluir todos los insumos para las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha | EXCLUYENTE | *
5.6 | Incluir mantenimiento Correctivo, incluyendo los repuestos y mano de obra, cada vez que se requiera, durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 24