## EETT
ITEM | RX DIGESTIVO | CANTIDAD |  |  |  | 1
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAÍS DE ORIGEN:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | CATEGORÍA DESEABLE / EXCLUYENTE | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Catalogo/ Manual (Indicar Nombre de documento y Nº pagina) | OBSERVACIONES
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Equipo RX multipropósito de piso telecomandado que permita realizar exámenes de Radiología Simple y Fluoroscopia | EXCLUYENTE | *
1.2 | Sistema de Rayos X que permita realizar procedimientos radiológicos digitales, Osteopulmonar y tórax en pacientes adultos y de urgencia | EXCLUYENTE | *
1.3 | Equipo de Rayos X con mando a distancia multifuncional, el cual permita todo tipos de exámenes diagnósticos de rutina con contraste, tales como digestivos, urológicos, etc. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Sistema Radiológico Digital Directo de un detector fijo. | EXCLUYENTE | *
1.5 | Sistema RX con capacidad total para efectuar procedimientos radiológicos digitales de Columnas totales (stitching). | DESEABLE | 5
1.6 | El equipo debe permitir realizar Fluoroscopia continua y pulsada | EXCLUYENTE | *
1.7 | Equipo debe incluir 1 monitor de alta resolución con carro para Sala de Examen | EXCLUYENTE | *
1.8 | Equipo debe incluir 1 monitor de alta resolución para sala de comando | EXCLUYENTE | *
1.9 | Equipo debe incluir comandos en sala de examen ubicado en carro o botonera del equipo. | EXCLUYENTE | *
1.10 | 1 monitor para visualizar imágenes de referencia, conectado a la red, DICOM, incluye sistema de control remoto. | DESEABLE | 2
2 | GENERADOR DE RAYOS X
2.1 | De alta frecuencia, tensión multipulso controlado por microprocesador | EXCLUYENTE | *
2.2 | Generador de rayos X de potencia ≥ 65 KW | EXCLUYENTE | *
2.3 | Rango de tensión de 40 kV a 125 kV, o rango superior | EXCLUYENTE | *
2.4 | Rango de corriente entre 10 mA a 800 mA o superior | EXCLUYENTE | *
2.5 | Tiempo de exposición permite entre 2 ms a 4 s | EXCLUYENTE | *
3 | SISTEMA DE FLUOROSCOPIA
3.1 | Equipo ofertado debe permitir fluoroscopía pulsada: mayor o igual a 15 img/seg | EXCLUYENTE | *
3.2 | Fluoroscopia digital pulsada con frecuencias de pulsos seleccionables | EXCLUYENTE | *
3.3 | Selección de filtros automática, basada en anatomía. | EXCLUYENTE | *
3.4 | Rango de potencia de salida para fluoroscopía entre 50 kV a 100 kV o superior | EXCLUYENTE | *
3.5 | Rango de corriente para fluoroscopia pulsada de 4 mA a 60 mA o superior | EXCLUYENTE | *
3.6 | Rango de corriente para fluoroscopia continua de 0,5 mA a 10 mA o superior | EXCLUYENTE | *
3.7 | Matriz de adquisición: ≥ 1024 x 1024 | EXCLUYENTE | *
3.8 | Profundidad de bit de adquisición: ≥ 12 bit | EXCLUYENTE | *
3.9 | Programa anatómico para diferentes tipo de exámenes | EXCLUYENTE | *
3.10 | Calculo de dosis por área, para limitación de dosis | DESEABLE | 5
4 | TUBO DE RAYOS X Y SOPORTE DEL TUBO
4.1 | Ánodo giratorio con velocidad de rotación mínima de 8.000 rpm | EXCLUYENTE | *
4.2 | Tamaño foco fino 0,6 mm ± 0,1 mm | EXCLUYENTE | *
4.3 | Tamaño foco grueso ≤ 1,2 mm | EXCLUYENTE | *
4.4 | Capacidad Térmica del Ánodo ≥ a 300kHU | EXCLUYENTE | *
4.5 | Alta capacidad de acumulación térmica del tubo ≥ 2000 kUH | EXCLUYENTE | *
4.6 | Sistema de filtros inherentes: ≥ 2 mm Al eq. A 75 kV | EXCLUYENTE | *
4.7 | Control automático de exposición AEC | EXCLUYENTE | *
5 | MOVIMIENTO DEL TUBO
5.1 | Movimiento vertical SID en mesa: desde 115 hasta 150 cm. o mejor | EXCLUYENTE | *
5.2 | Movimiento vertical SID en mesa: desde 113 hasta 180 cm. o mejor | DESEABLE | 10
5.3 | Capacidad de angulación de la columna: ± 30° o mayor | EXCLUYENTE | *
5.4 | Movimientos motorizados para angulación | DESEABLE | 5
5.5 | Cobertura Total del Paciente: Cabeza a Pies, al menos 190 cm | EXCLUYENTE | *
6 | COLIMADOR MOTORIZADO
6.1 | Colimación motorizada automática y manual, que pueda predefinirse mediante programas de órganos. | EXCLUYENTE | *
6.2 | De tipo multiplano y rectangular, con indicación de centrado | EXCLUYENTE | *
6.3 | Cámara dosimétrica integrada para la adquisición del producto dosis superficie. | EXCLUYENTE | *
6.4 | Con indicador de campo de luz | EXCLUYENTE | *
6.5 | Filtros de cobre (0.1, 0.2 y 0.3 mm Cu) en la proyección del haz primario, según el programa de órganos seleccionado. | DESEABLE | 5
6.6 | Selección automática de la rejilla según tipo de examen | DESEABLE | 2
7 | DETECTOR USO FIJO
7.1 | Detector digital plano de alta resolución fijo | EXCLUYENTE | *
7.2 | Tamaño del detector ≥ 43 x 43 cm ±1 cm | DESEABLE | 5
7.3 | Matriz de adquisición ≥ 2800 x 2800 píxeles | EXCLUYENTE | *
7.4 | Profundidad de adquisición mínimo de 14 bits | EXCLUYENTE | *
7.5 | Profundidad de adquisición mínimo de 16 bits | DESEABLE | 2
7.6 | Tamaño del pixel ≤ 148 µm | EXCLUYENTE | *
7.7 | Resolución espacial ≥ 3 lp/mm | EXCLUYENTE | *
7.8 | DQE ≥ 65% a 0,05 Lp/mm | EXCLUYENTE | *
7.9 | Sistema de intercambio automático de grillas | DESEABLE | 2
7.10 | Permita colimación virtual o colimación sin Rayos X | EXCLUYENTE | *
7.11 | Control automático de exposición AEC, al menos en 3 puntos | EXCLUYENTE | *
7.12 | Control automático de exposición AEC, al menos en 5 puntos | DESEABLE | 5
8 | MESA DE PACIENTE
8.1 | Control de funciones desde la mesa y comando automático para la exposición . | EXCLUYENTE | *
8.2 | Grado de Inclinación sobre eje horizontal: al menos de -30° a +90° o mayor | EXCLUYENTE | *
8.3 | Mesa permite posición trendelenburg con inclinación ≥ ± 90° | DESEABLE | 10
8.4 | Capacidad de carga de la mesa con todos sus movimientos ≥ 200 kg. | EXCLUYENTE | *
8.5 | Carga máxima permitida desde 250 kg o superior. | DESEABLE | 10
8.6 | Altura regulable con referencia al piso desde 70 hasta 95 cm o rango superior | EXCLUYENTE | *
8.7 | Permite Movimiento longitudinal de la mesa | EXCLUYENTE | *
8.8 | Mesa basculante con tablero flotante | EXCLUYENTE | *
8.9 | Dimensiones de la mesa: largo ≥ 220 cm, ancho ≥ 70 cm | DESEABLE | 5
8.10 | Área radiotransparente: largo ≥ 190 cm, ancho ≥ 50 cm | EXCLUYENTE | *
8.11 | Permite movimiento transversal motorizado | EXCLUYENTE | *
8.12 | Manilla, asas u otro sistema que permita al paciente mejor seguridad | DESEABLE | 5
9 | ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN
9.1 | Sistema de formación de imagen en PC de gama alta, basado en Windows 10 o equivalente | EXCLUYENTE | *
9.2 | 2 monitores LED o LCD a color con pantalla plana de 19" o superior. | EXCLUYENTE | *
9.3 | Resolución ≥ 1280 x 1024 píxeles | EXCLUYENTE | *
9.4 | Incluir todos los periféricos necesarios, como Teclado y Mouse. Detallar periféricos. | EXCLUYENTE | *
9.5 | Memoria RAM ≥ 8 GB | EXCLUYENTE | *
9.6 | Memoria RAM ≥ 16 GB | DESEABLE | 2
9.7 | Disco duro de 160 GB | EXCLUYENTE | *
9.8 | Selección y configuración de programas por estructura anatómica | EXCLUYENTE | *
9.9 | Almacenamiento de técnicas radiográficas programadas ≥ 3.000 | DESEABLE | 5
9.10 | Exportación de datos de imagen a CD/DVD o a dispositivo USB en formato DICOM | EXCLUYENTE | *
9.11 | Capacidad de almacenamiento de al menos 50.000 imágenes | DESEABLE | 5
9.12 | El sistema debe permitir administración de pacientes y estudios | DESEABLE | 2
9.13 | Control y ajuste de parámetros de exposición durante el disparo | DESEABLE | 2
10 | COMANDO Y PROCESAMIENTO
10.1 | Configuración de al menos los parámetros del generador y técnica (kV/mA/mAs/seg.) | EXCLUYENTE | *
10.2 | Control de las funciones de fluoroscopia y exposición radiológicas, en la sala de examen y remotas desde la sala de comando. | EXCLUYENTE | *
10.3 | Control de todas las funciones geométricas en la sala de examen y remotas desde la sala de comando. | EXCLUYENTE | *
10.4 | Capacidad de realizar sustracción de tejidos óseos mediante técnica de doble energía o Software equivalente | EXCLUYENTE | *
10.5 | Herramientas de procesamiento de imágenes como rotación, zoom, ventana para brillo contraste, reflejo horizontal/vertical, recorte, mediciones, filtro para realce de bordes, inversión blanco/negro. | EXCLUYENTE | *
10.6 | Herramientas de funciones de texto y gráficos como marcación, anotaciones, comentarios, marcaje derecha/izquierda, cuantificación de ángulos/distancia. | EXCLUYENTE | *
10.7 | Licencia para realizar stiching o fusión de imágenes automática | DESEABLE | 5
10.8 | Sistema para obtener imágenes y mediciones ortopédica | DESEABLE | 5
10.9 | Software para angiografía por sustracción digital, para uso en exámenes vasculares | DESEABLE | 2
10.10 | Software para gestión de estudio de dosis de exposición, formato DICOM compatible con sistema PACS | DESEABLE | 5
10.11 | Con respaldo de energía para el PC de la Estación de Adquisición, que permita almacenar - al menos - el examen en proceso (UPS) | EXCLUYENTE | *
10.12 | Sistema digital para reducir dispersión de las imágenes | DESEABLE | 2
10.13 | Software para sustracción digital de sistema óseo | DESEABLE | 5
10.14 | Dos disparadores radiográficos; uno en sala de examen y un segundo en sala de comando. | DESEABLE | 5
11 | CARRO PORTA CONSOLA
11.1 | Carro con ruedas y frenos | DESEABLE | 2
11.2 | Consola de comando permite controlar movimientos y configuraciones | DESEABLE | 2
11.3 | Con interruptor de pedal | DESEABLE | 5
12 | CONECTIVIDAD
12.1 | DICOM 3.0 full activado (worklist, query, retrieve, send, print, etc) o superior. | EXCLUYENTE | *
12.2 | Debe permitir la integración a RIS/PACS. (Agfa) | EXCLUYENTE | *
12.3 | Equipo con capacidad de Diagnóstico Remoto | EXCLUYENTE | *
12.4 | Licencia para visualización y procesamiento en todas los monitores | EXCLUYENTE | *
13 | ACCESORIOS
13.1 | 01 soporte de pies | EXCLUYENTE | *
13.2 | Apoyabrazos | EXCLUYENTE | *
13.3 | Kit de confort para pacientes adultos (cuñas de posicionamiento, almohadillas, etc.) | EXCLUYENTE | *
13.4 | Compresor para inmovilización del paciente | EXCLUYENTE | *
13.5 | Cono de compresión motorizado integrado en sistema | EXCLUYENTE | *
13.6 | Incluir dos (03) Kit protección radiológica (delantal, protector tiroides, lentes, guantes y protector de gónadas libres de plomo) | EXCLUYENTE | *
13.7 | Soporte para colgar delantales plomados, según configuración con espacio para el total ofertado | EXCLUYENTE | *
13.8 | Incluir Colchoneta lavable radiolúcida, para la mesa del paciente | EXCLUYENTE | *
13.9 | Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientes si éstas están o no descritas | EXCLUYENTE | *
13.10 | Software y fantomas necesarios para calibración y control de calidad. | EXCLUYENTE | *
13.11 | Incluir propuesta de escritorios acorde al recinto y a los equipos que serán instalados en el recinto | DESEABLE | 2
13.12 | Incluir al menos 02 sillas ergonómicas para sala de comando. | DESEABLE | 2
14 | INSTALACIÓN
14.1 | Adjuntar requerimientos Técnicos de Instalación | EXCLUYENTE | *
14.2 | Se debe incorporar todos los suministros para una instalación adecuada, considerando condiciones del sitio en visita a terreno. | EXCLUYENTE | *
15 | CERTIFICACIONES
15.1 | Cumple norma CE o FDA | EXCLUYENTE | *
15.2 | Certificación ISO: 9001, 13485 y/o 14001 vigente | EXCLUYENTE | *
15.3 | Certificación IEC-60601-1 | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 136

## POST VENTA
ÍTEM | RX DIGESTIVO
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
REQUERIMIENTOS POST VENTA |  | CATEGORÍA | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Indicar Nombre de Documento. | OBSERVACIONES
1 | REQUERIMIENTOS GENERALES
1.1 | Compromiso formal por parte del proveedor de la entrega de Manuales de mantenimiento (Mínimo 2 en español) y Manuales de usuario (Mínimo 2 en español) al momento de la capacitación del equipo y de sus componentes. Se aceptara 1 fisico y 1 digital. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Certificado del fabricante, que indique de la existencia de repuestos, insumos y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo, durante el tiempo de vida útil del equipo, a lo menos de 10 años. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Certificado formal por parte del proveedor que asegure la disponibilidad de actualizar los software por el tiempo de vida útil del equipo. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Certificar que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y que no se encuentra descontinuado en su producción. | EXCLUYENTE | *
1.5 | Carta Gantt completa, indicando tiempo estimado en días corridos, que contenga al menos: instalación en general, montaje, calibraciones, puesta en marcha y capacitaciones. | EXCLUYENTE | *
1.6 | Certificado con listado de centros de salud en chile, en los cuales ha instalado equipos. | DESEABLE | 10
2 | PLAN DE MANTENCION | CATEGORÍA
2.1 | Protocolo de mantenimiento. | DESEABLE | 2
2.2 | Certificado de mantenimientos (preventivos y correctivos de equipo y componentes) de acuerdo a lo establecido en el numeral 8. "Garantía" de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Traslados - Repuestos originales - Entre otros. | EXCLUYENTE | *
2.3 | Mantenimiento preventivo, como mínimo 3 anuales, incluidas durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
2.4 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnias: - Mano de obra | EXCLUYENTE | *
2.5 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Repuestos originales - update y upgrade | EXCLUYENTE | *
3 | SERVICIO TÉCNICO
3.1 | Certificado de representante de la marca en chile, por un tiempo mínimo de 3 años. | EXCLUYENTE | *
3.2 | Certificado de servicio técnico propio en Chile autorizado por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
3.3 | Servicio de atención remota (vía telefónica y/o correo) con tiempo de respuesta no superior a 6 horas. | EXCLUYENTE | *
3.4 | Servicio de atención presencial con tiempo de respuesta no superior a 24 horas. | EXCLUYENTE | *
3.5 | Nómina de personal técnico capacitado por fabrica | DESEABLE | 5
3.6 | Listado con números de atención y correos para resolución de incidencias. | DESEABLE | 2
4 | PLAN DE CAPACITACION
4.1 | Certificado de capacitación presencial a usuarios clínicos por los usuarios que dermine el establecimiento. Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | EXCLUYENTE | *
4.2 | Certificado de capacitación presencial a personal técnico.Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | DESEABLE | 5
4.3 | Certificado de puesta en marcha donde el proveedor se comprometa a entregar el equipo operativo bajo los parámetros de funcionamiento especificados por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
4.4 | De ser requerido se deben considerar aquellos elementos o insumos necesarios para la capacitación. | EXCLUYENTE | *
4.5 | Adjuntar programa de capacitación e incluir carta Gantt. (Considera el material necesario para las capacitaciones). | EXCLUYENTE | *
5 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
5.1 | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados, indicando en dicha guía (o en un documento complementario) la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo, serie y valor unitario.” | EXCLUYENTE | *
5.2 | Se deberá informar la logística de ingreso de equipos y bultos asociados, hasta su posición definitiva (adjuntar carta de compromiso). | EXCLUYENTE | *
5.3 | Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo hasta la dependencia final, de tal forma que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados | EXCLUYENTE | *
5.4 | Integración funcional al sistema RIS/PACS del Hospital | EXCLUYENTE | *
5.5 | Debe incluir todos los insumos para las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha | EXCLUYENTE | *
5.6 | Incluir mantenimiento Correctivo, incluyendo los repuestos y mano de obra, cada vez que se requiera, durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 24