## EETT
ITEM | RX OSTEOPULMONAR DE PISO | CANTIDAD |  |  |  | 2
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | CATEGORÍA DESEABLE / EXCLUYENTE | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Catalogo/ Manual (Indicar Nombre de documento y Nº pagina) | OBSERVACIONES
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Equipo de rayos x osteopulmonar para procedimientos radiológicos en pacientes adultos y procedimientos de urgencia, para pacientes en bipedestación o decubito supino. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Equipo debe permitir realizar examenes de columna, torax, pie tobillo, neumoconiosis de acuerdo a protocolo vigente OIT; entre otros. Detallar. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Sistema radiológico digital directo (DR) con tecnología de panel plano o superior, compatible con equipos adquiridos en este proceso de licitación ( Equipo Rayos X Piso, Equipo Rayos X Techo y Equipo Rayos X portatil) | EXCLUYENTE | *
1.4 | Anclaje fijo a piso | EXCLUYENTE | *
2 | GENERADOR DE RAYOS X
2.1 | De alta frecuencia controlado por microprocesador o tecnología superior. | EXCLUYENTE | *
2.2 | Debe proporcionar un voltaje de alta tensión nominal constante, generador auto calibrado. | EXCLUYENTE | *
2.3 | Potencia de salida del generador de mínimo 50 (kW). | EXCLUYENTE | *
2.4 | Selección de voltaje en los rangos de 40 (kV) a 150 (kV) | EXCLUYENTE | *
2.5 | Regulación de voltaje en pasos de 1 (kV) o menor. | EXCLUYENTE | *
2.6 | Selección de corriente en los rangos de 10 (mA) a 600 (mA). | EXCLUYENTE | *
2.8 | Rango de corriente-tiempo de 1 (mAs) a 500 (mAs) aprox. . | EXCLUYENTE | *
2.9 | Tiempo de exposición en el rango de 1 (ms) a menos de 4 (s) | EXCLUYENTE | *
2.10 | Con circuito de protección de sobrecarga del tubo de rayos x. | EXCLUYENTE | *
2.11 | Compensación automática de la tensión de red alterna. | EXCLUYENTE | *
2.12 | Con indicador digital de parámetros seleccionados. | DESEABLE | 2
2.13 | Con selector automático de programas anatómicos. | EXCLUYENTE | *
2.14 | Control automático de exposición AEC o tecnología superior. | DESEABLE | 5
2.15 | Botón de parada de emergencia en el gabinete del generador y en la sala de comando. | DESEABLE | 5
2.16 | Disparador de mano. | EXCLUYENTE | *
2.17 | Segundo disparador de mano en sala de exámen. | DESEABLE | 10
3 | TUBO DE RAYOS X
3.1 | Tecnologia de ánodo giratorio o superior | EXCLUYENTE | *
3.2 | Ánodo rotatorio de 8000 rpm o superior | EXCLUYENTE | *
3.3 | capacidado de angulo de inclinación del ánodo aproximadamente 12° | EXCLUYENTE | *
3.4 | Capacidad térmica del tubo de RX 1500 kHU o superior | EXCLUYENTE | *
3.5 | Capacidad térmica del ánodo de 300 kHU o superior | EXCLUYENTE | *
3.6 | Voltaje máximo en el tubo de rayos x 150 (kVp). | EXCLUYENTE | *
3.7 | Protección de sobrecarga del tubo de rayos x. | DESEABLE | 2
3.8 | Punto focal pequeño de 0,6 mm o menor | EXCLUYENTE | *
3.9 | Punto focal grande de 1,2 mm o superior | EXCLUYENTE | *
3.10 | Potencia del foco fino de mayor o igual a 15 (kW). | DESEABLE | 2
3.11 | Potencia del foco grueso mayor o igual a 50 (kW). | DESEABLE | 2
4 | COLIMADOR AUTOMATICO
4.1 | Movimiento motorizado automático y opción de ajuste manual | DESEABLE | 2
4.2 | Colimación automática del haz de rayos x en el detector digital, de acuerdo a los parámetros de examen previamente programados. | DESEABLE | 5
4.3 | Iluminación del colimador con temporizador seleccionable al menos de 30 (s) | EXCLUYENTE | *
4.4 | Láser de posicionamiento del paciente y detector | EXCLUYENTE | *
4.5 | Capacidad de filtro equivalente a 1 (mm) Al o superior. | DESEABLE | 5
4.6 | Con sistema de frenos electromagnéticos o superior. | DESEABLE | 2
5 | DETECTOR DIGITAL
5.1 | Tecnología de panel plano digital directo de una sola pieza de silicio amorfo o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
5.2 | Escintillador de Yoduro de Cesio (CsI) o equivalente. Indicar. | EXCLUYENTE | *
5.3 | Tamaño detector de 35x43 cm o superior | EXCLUYENTE | *
5.4 | Matriz de detectores mayor a 1900 x 1900 pixeles | EXCLUYENTE | *
5.5 | Tamaño del pixel de 185 µm o inferior | EXCLUYENTE | *
5.6 | DQE 65 % o superior | EXCLUYENTE | *
5.7 | Convertidor análogo/digital (A/D) mayor o igual a 14 (bit). | EXCLUYENTE | *
5.8 | Control automático de exposición (AEC) con al menos 3 puntos de medición en cámara de ionización. | DESEABLE | 5
5.9 | Un detector que permita realizar todos los examenes y compatible con los equipos ofertados en este proceso | EXCLUYENTE | *
5.10 | Soporte de detector, en caso de requerirlo | DESEABLE | 2
5.11 | Sporte para movimiento del detector (manual o motorizado) | DESEABLE | 2
5.12 | Indicar desplazamieto mínimo y maximo del detector | EXCLUYENTE | *
6 | MESA DE EXAMEN
6.1 | Mesa anclada a piso, con suspension central o de un solo lado | EXCLUYENTE | *
6.2 | Debe permitir fácil acceso a personas con movilidad reducida y fácil ubicación del paciente en forma horizontal y vertical. | EXCLUYENTE | *
6.3 | Cubierta flotante de material de fibra de carbono, o similar, con movimientos laterales y longitudinales en los cuatro sentidos. | EXCLUYENTE | *
6.4 | Capacidad de carga de la mesa mínimo 230 (kg) | EXCLUYENTE | *
6.5 | Largo de la mesa ≥ a 220 cm | EXCLUYENTE | *
6.6 | Ancho de la mesa ≥ a 75 cm | EXCLUYENTE | *
6.7 | Elevación motorizada respecto al piso: ≤ 55 cm a ≥ 80 cm o rango superior | DESEABLE | 10
6.8 | Sistema de Frenos Hidráulicos, electromagnéticos o SIMILAR | EXCLUYENTE | *
6.9 | Pedales para movimiento motorizado vertical y liberar cubierta flotante | EXCLUYENTE | *
6.10 | Sistema de desbloqueo de frenos de la cubierta de la mesa para permitir movimientos manuales transversales y longitudinales | EXCLUYENTE | *
6.11 | Control manual de cubierta flotante. | EXCLUYENTE | *
7 | SISTEMA FLEXIBLE A PISO
7.1 | Movimiento vertical manual motorizado, indicar distancia de desplazamiento | DESEABLE | 10
7.2 | Movimiento horizontal manual motorizado, indicar distancia de desplazamiento | EXCLUYENTE | *
7.3 | Permite realizar alineamiento manual entre el tubo de rayos x y detectores | EXCLUYENTE | *
7.4 | Asegurar que todos las funcionalidades puedan ser cumplidas dentro de las dimensiones de la sala | EXCLUYENTE | *
8 | CONSOLA DE OPERACIÓN
8.1 | Sistema operativo, de formación de imagen en PC de gama alta, basado en Windows 7 o superior | EXCLUYENTE | *
8.3 | Memoria RAM ≥ 8 GB | EXCLUYENTE | *
8.4 | Capacidad de disco duro ≥ 480 GB | DESEABLE | 2
8.5 | Control manual de técnicas radiográficas. | EXCLUYENTE | *
8.7 | Funciones de procesamiento de la imagen mínimo: ventana, realce de bordes, brillo, contraste, estadística, mediciones, zoom, rotación,anotaciones, marcaciones. | EXCLUYENTE | *
8.8 | Exportación de datos de imagen a CD/DVD; y dispositivo USB en formato DICOM | EXCLUYENTE | *
8.9 | Un monitor LED O LCD a color con pantalla plana de 19" o superior. | DESEABLE | 5
8.10 | Incluir todos los periféricos necesarios, como Teclado y Mouse. Detallar periféricos. | EXCLUYENTE | *
8.11 | Con respaldo de energía para el PC de la Estación de Adquisición, que permita almacenar - al menos - el examen en proceso (UPS) | EXCLUYENTE | *
9 | SISTEMA DE ADQUISICION
9.1 | Adquisición de imágenes radiológicas Osteopulmonares. Debe permitir el posicionamiento automático para todas las zonas anatómicas. | EXCLUYENTE | *
9.2 | Debe indicar los parámetros seleccionados. | EXCLUYENTE | *
9.3 | Tiempo de pre visualización máximo 5 (s) o inferior. | EXCLUYENTE | *
9.4 | Generación de imagen diagnostica máximo 10 (s) o inferior. | EXCLUYENTE | *
9.5 | Monitorización de dosis requerida. | DESEABLE | 5
10 | SOFTWARE DE ADQUISICION
10.1 | Técnicas de adquisición configurables, en kV y en mAs. | EXCLUYENTE | *
10.2 | Monitoreo de radioprotección en pacientes por cálculo de dosis por área. | EXCLUYENTE | *
10.3 | Selección automática de parámetros. | EXCLUYENTE | *
10.4 | El sistema debe permitir administración de pacientes y estudios | EXCLUYENTE | *
10.5 | Algoritmo para optimización de contrastes. | EXCLUYENTE | *
10.6 | Algoritmo para ecualización de tejido. | EXCLUYENTE | *
10.7 | Software debe permitir Función y/o evaluación ortopédica | DESEABLE | 10
10.8 | Mediciones de ángulos, distancias, etc. | EXCLUYENTE | *
10.9 | Texto libre, anotaciones. | EXCLUYENTE | *
10.10 | Texto predeterminado. | EXCLUYENTE | *
10.11 | Paquete de Productividad: Autoposicionamiento y protocolos automáticos asistidos | DESEABLE | 5
10.12 | Software para el procesamiento de imágenes especificas por región anatomica, filtros | EXCLUYENTE | *
10.13 | Procesamiento manual. | EXCLUYENTE | *
10.14 | El sistema debe permitir administración de pacientes y estudios | EXCLUYENTE | *
10.15 | Memoria para técnias radiograficas programadas ( mayor a 100 técnicas) | DESEABLE | 5
10.16 | Control automatico y manual de técnicas radiografias (KV, mA, mAs, seg) | DESEABLE | 5
11 | CONECTIVIDAD
11.1 | DICOM 3.0 full activado | EXCLUYENTE | *
11.2 | Debe permitir la integración a RIS/PACS. (Agfa) | EXCLUYENTE | *
12 | ACCESORIOS
12.1 | Sistema de intercomunicacion | DESEABLE | 10
12.2 | 01 Set de fantomas de cabeza y cuerpo de pacientes adultos, para calibración del equipo. | EXCLUYENTE | *
12.3 | Kit de confort para pacientes adultos (cuñas de posicionamiento, almohadillas, etc.) | EXCLUYENTE | *
12.4 | Compresor para inmovilización del paciente | EXCLUYENTE | *
12.5 | Accesorio para apoyar pacientes durante la adquisición de imágenes extensas de piernas y columna en estativo vertical. | DESEABLE | 5
12.6 | Incluir dos (02) Kit protección radiológica (delantal, protector tiroides, lentes, guantes y protector de gónadas libres de plomo) | EXCLUYENTE | *
12.7 | 01 Soporte para colgar delantales plomados. | EXCLUYENTE | *
12.8 | Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientes si éstas están o no descritas | EXCLUYENTE | *
13 | INSTALACIÓN
13.1 | Adjuntar requerimientos Técnicos de Instalación | EXCLUYENTE | *
13.2 | Se debe incorporar todos los suministros para una instalación adecuada, considerando condiciones del sitio en visita a terreno. | EXCLUYENTE | *
14 | CERTIFICACION
14.1 | Certificado de fabricación y diseño como FDA, CE, TUV, CSA,UL, IEC, DIN o ISO o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
14.2 | Certificado de calidad ISO 13485 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
14.3 | Certificado de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 123

## POST VENTA
ÍTEM | RX OSTEOPULMONAR DE PISO |  |  |  |  | 2
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
REQUERIMIENTOS POST VENTA |  | CATEGORÍA | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Indicar Nombre de Documento. | OBSERVACIONES
1 | REQUERIMIENTOS GENERALES
1.1 | Compromiso formal por parte del proveedor de la entrega de Manuales de mantenimiento (Mínimo 2 en español) y Manuales de usuario (Mínimo 2 en español) al momento de la capacitación del equipo y de sus componentes. Se aceptara 1 fisico y 1 digital. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Certificado del fabricante, que indique de la existencia de repuestos, insumos y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo, durante el tiempo de vida útil del equipo, a lo menos de 10 años. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Certificado formal por parte del proveedor que asegure la disponibilidad de actualizar los software por el tiempo de vida útil del equipo. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Certificar que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y que no se encuentra descontinuado en su producción. | EXCLUYENTE | *
1.5 | Certificado con listado de centros de salud en chile, en los cuales ha instalado equipos. | DESEABLE | 10
2 | PLAN DE MANTENCION
2.1 | Protocolo de mantenimiento. | DESEABLE | 2
2.2 | Certificado de mantenimientos (preventivos y correctivos de equipo y componentes) de acuerdo a lo establecido en el numeral 8. "Garantía" de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Traslados - Repuestos originales - Entre otros. | EXCLUYENTE | *
2.3 | Mantenimiento preventivo, como mínimo 3 anuales, incluidas durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
2.4 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnias: - Mano de obra | EXCLUYENTE | *
2.5 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Repuestos originales - update y upgrade | EXCLUYENTE | *
3 | SERVICIO TÉCNICO
3.1 | Certificado de representante de la marca en chile, por un tiempo mínimo de 3 años. | EXCLUYENTE | *
3.2 | Certificado de servicio técnico propio en Chile autorizado por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
3.3 | Servicio de atención remota (vía telefónica y/o correo) con tiempo de respuesta no superior a 6 horas. | EXCLUYENTE | *
3.4 | Servicio de atención presencial con tiempo de respuesta no superior a 24 horas. | EXCLUYENTE | *
3.5 | Nómina de personal técnico capacitado por fabrica | DESEABLE | 5
3.6 | Listado con números de atención y correos para resolución de incidencias. | DESEABLE | 2
4 | PLAN DE CAPACITACION
4.1 | Certificado de capacitación presencial a usuarios clínicos por los usuarios que dermine el establecimiento. Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | EXCLUYENTE | *
4.2 | Certificado de capacitación presencial a personal técnico.Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | DESEABLE | 5
4.3 | Certificado de puesta en marcha donde el proveedor se comprometa a entregar el equipo operativo bajo los parámetros de funcionamiento especificados por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
4.4 | De ser requerido se deben considerar aquellos elementos o insumos necesarios para la capacitación. | EXCLUYENTE | *
4.5 | Adjuntar programa de capacitación e incluir carta Gantt. (Considera el material necesario para las capacitaciones). | EXCLUYENTE | *
5 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
5.1 | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados, indicando en dicha guía (o en un documento complementario) la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo, serie y valor unitario.” | EXCLUYENTE | *
5.2 | Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo hasta la dependencia final, de tal forma que no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados | EXCLUYENTE | *
5.3 | Integración funcional al sistema RIS/PACS del Hospital | EXCLUYENTE | *
5.4 | Debe incluir todos los insumos para las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha | EXCLUYENTE | *
5.5 | Incluir mantenimiento Correctivo, incluyendo los repuestos y mano de obra, cada vez que se requiera, durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 24