## EETT
ITEM | RX OSTEOPULMONAR DE TECHO | CANTIDAD |  |  |  | 3
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAÍS DE ORIGEN:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | CATEGORÍA DESEABLE / EXCLUYENTE | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Catalogo/ Manual (Indicar Nombre de documento y Nº pagina) | OBSERVACIONES
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Equipo de Rayos Osteopulmonar para procedimientos radiológicos en pacientes adultos, procedimientos de urgencia, para pacientes en posición de pie, como acostados. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Equipo de Rayos X con mesa, estación de trabajo, estativo y columna portatubo de techo. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Equipo de Rayos X digital directo | EXCLUYENTE | *
1.4 | Movimientos motorizados para: regulación de altura de la mesa, centraje automático de detectores mesa y estativo | EXCLUYENTE | *
1.5 | Movimiento automatizado de seguimiento entre detector de estativo mural y tubo de rayos | EXCLUYENTE | *
1.6 | Sistema RX con capacidad total para efectuar procedimientos radiológicos digitales de Columnas totales y Extremidades inferiores (stitching). | EXCLUYENTE | *
1.7 | Incorporar 2 detectores inalámbricos para el total de la oferta, compatible con Equipo Rayos X Osteopulmonar de piso y Equipo Rayos X portátil | EXCLUYENTE | *
2 | GENERADOR DE RAYOS X
2.1 | Generador de alta frecuencia, Indicar Frecuencia en Hz | EXCLUYENTE | *
2.2 | Potencia Nominal: mayor a 65kW o 85 kW como máximo | EXCLUYENTE | *
2.3 | Rango de tensión del tubo: 40 a 150 kV | EXCLUYENTE | *
2.4 | Rango de corriente: 10 a 800 mA o superior | EXCLUYENTE | *
2.5 | Producto corriente por tiempo entre 0.5 a 400 mAs o superior | EXCLUYENTE | *
2.6 | Con control de exposición automático (AEC) | EXCLUYENTE | *
3 | TUBO DE RAYOS X
3.1 | Tubo bifocal de ánodo giratorio. | EXCLUYENTE | *
3.2 | Ánodo rotatorio de 9000 rpm o superior | EXCLUYENTE | *
3.3 | Capacidad térmica del ánodo de 300 kHU o superior | EXCLUYENTE | *
3.4 | Capacidad térmica del tubo de RX mayor o igual a 1500 kHU | EXCLUYENTE | *
3.5 | Punto focal pequeño de 0,7 mm o menor | EXCLUYENTE | *
3.6 | Punto focal grande de 1,3 mm o menor | EXCLUYENTE | *
3.7 | Capacidad de angulación del tubo sobre el eje horizontal al menos ± 90° | EXCLUYENTE | *
3.8 | Capacidad de uso simultáneo de foco fino y foco grueso | DESEABLE | 2
4 | COLIMADOR MOTORIZADO
4.1 | Motorizado automático y opción de ajuste manual | EXCLUYENTE | *
4.2 | Luz y láser de posicionamiento del paciente | EXCLUYENTE | *
4.3 | Rotación sobre el eje vertical ±45° o superior | EXCLUYENTE | *
4.4 | Filtros adicionales intercambiables (Cu y/o Al) | EXCLUYENTE | *
5 | COLUMNA DE SUSPENSIÓN A TECHO
5.1 | Soporte de tubo de rayos X con movimientos automatizados, mínimo en 4 ejes. | EXCLUYENTE | *
5.2 | Movimiento de suspensión de techo sobre rieles, con frenos | EXCLUYENTE | *
5.3 | Centrado automático del detector con respecto al haz central de radiación en mesa y estativo mural | EXCLUYENTE | *
5.4 | Comandos integrados para movimientos del soporte de techo | EXCLUYENTE | *
5.5 | Sistema de comando integrado, en el tubo tubo de rx. | EXCLUYENTE | *
5.6 | Movimiento longitudinal mayor o igual a 300 cm | EXCLUYENTE | *
5.7 | Movimiento Transversal ( lateral) mayor o igual a 300 cm | EXCLUYENTE | *
5.8 | Movimiento SID en estativo entre 120 a 180 cm o rango superior | EXCLUYENTE | *
5.9 | Movimiento SID en mesa entre 90 a 150 cm | EXCLUYENTE | *
5.10 | Rotación del tubo de rayos X sobre el eje vertical de 330° ±10° | EXCLUYENTE | *
5.11 | Rotación del tubo de rayos X sobre el eje horizontal de ±110° o mayor | EXCLUYENTE | *
5.12 | Sistema con seguimiento automático o auto-tracking | DESEABLE | 10
6 | MESA DE EXAMEN
6.1 | Mesa anclada a piso con tablero flotante | EXCLUYENTE | *
6.2 | Capacidad de soporte mínima de 200 kg | EXCLUYENTE | *
6.3 | Permite uso de detector inalámbrico. | DESEABLE | 5
6.5 | Elevación motorizada respecto al piso: ≤ 57 cm a ≥ 90 cm o rango superior | EXCLUYENTE | *
6.6 | Mesa debe incluir movimientos laterales y longitudinales | EXCLUYENTE | *
6.7 | Largo de la mesa ≥ A 220 cm | EXCLUYENTE | *
6.8 | Ancho de la mesa ≥ A 70 cm | EXCLUYENTE | *
6.9 | Pedales para movimiento motorizado vertical y liberar cubierta flotante | EXCLUYENTE | *
6.10 | Sistema de Frenos Hidráulicos, electromagnéticos o SIMILAR | EXCLUYENTE | *
6.11 | Debe permitir movimiento del detector bajo la cubierta en plano longitudinal: de modo manual y motorizado | DESEABLE | 5
6.12 | Sistema de desbloqueo de frenos de la cubierta de la mesa para permitir movimientos manuales transversales y longitudinales | EXCLUYENTE | *
7 | COLUMNA ESTATIVO FIJO
7.1 | Columna porta detector tipo estativo mural, anclada a piso, regulable en altura, con movimientos motorizados | EXCLUYENTE | *
7.2 | Posee comandos integrados para movimientos del detector . | DESEABLE | 5
7.3 | Movimiento vertical motorizado mínimo 150 cm ±10 cm | EXCLUYENTE | *
7.4 | Permite angulación del detector, entre -20° a +90° | EXCLUYENTE | *
7.5 | Asas laterales para paciente | EXCLUYENTE | *
8 | DETECTOR DIGITAL
8.1 | 1 Detector digital plano por equipo, para mesa y estativo | EXCLUYENTE | *
8.2 | Resolución de 1900X1900 Pixeles o superior | EXCLUYENTE | *
8.3 | Tamaño del pixel de 150 µm, o inferior | EXCLUYENTE | *
8.4 | Profundidad de adquisición mínimo de 14 bits | EXCLUYENTE | *
8.5 | DQE 65 % o superior a 0.05 lp/mm | EXCLUYENTE | *
8.6 | Tamaño mínimo de 35X43 cm, o superior | EXCLUYENTE | *
8.7 | Control automático de exposición (AEC) con al menos 3 puntos de medición en cámara de ionización. | EXCLUYENTE | *
8.8 | Permite uso de Rejilla fija o móvil | EXCLUYENTE | *
8.9 | Soporte de detector lateral | EXCLUYENTE | *
9 | DETECTOR DIGITAL INALÁMBRICO
9.1 | Detector digital plano inalámbrico | EXCLUYENTE | *
9.2 | Resolución de 1900X1900 Pixeles o superior | EXCLUYENTE | *
9.3 | Tamaño del pixel de 150 µm, o inferior | EXCLUYENTE | *
9.4 | Profundidad de adquisición mínimo de 14 bits | EXCLUYENTE | *
9.5 | DQE 65 % o superior a 0.05 lp/mm | EXCLUYENTE | *
9.6 | Tamaño mínimo de 35X43 cm, o superior | EXCLUYENTE | *
9.7 | Control automático de exposición (AEC) con al menos 3 puntos de medición en cámara de ionización. | EXCLUYENTE | *
9.8 | Permite uso de Rejilla fija o móvil | EXCLUYENTE | *
10 | ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN
10.1 | Sistema de formación de imagen en PC de gama alta, basado en Windows 7 o superior | EXCLUYENTE | *
10.2 | Software de adquisición y procesamiento de imágenes | EXCLUYENTE | *
10.3 | Un monitor LED O LCD a color con pantalla plana de 19" o superior. | EXCLUYENTE | *
10.4 | Resolución monitor mínima de 1280 X 1024 | EXCLUYENTE | *
10.5 | Capacidad de disco duro ≥ 500 GB o almacenamiento de al menos 10.000 imágenes. | EXCLUYENTE | *
10.6 | Memoria RAM ≥ 12 GB | EXCLUYENTE | *
10.7 | Control manual de técnicas radiográficas. | EXCLUYENTE | *
10.8 | Cuenta con protocolos de técnicas radiográficas incorporados, indicar | EXCLUYENTE | *
10.9 | El sistema debe permitir administración de pacientes y estudios | EXCLUYENTE | *
10.10 | Funciones de procesamiento de la imagen mínimo: ventana, realce de bordes, brillo, contraste, estadística, mediciones, zoom, rotación, anotaciones, marcaciones. | EXCLUYENTE | *
10.11 | Exportación de datos de imagen a CD/DVD o a dispositivo USB en formato DICOM | EXCLUYENTE | *
10.12 | DICOM 3.0 full activado | EXCLUYENTE | *
10.13 | Debe permitir la integración a RIS/PACS. (Agfa) | EXCLUYENTE | *
10.14 | Con respaldo de energía para el PC de la Estación de Adquisición, que permita almacenar - al menos - el examen en proceso (UPS) | DESEABLE | 2
11 | SISTEMA DE DISPARO
11.1 | Disparador de mano para realizar la exposición | EXCLUYENTE | *
11.2 | Segundo disparador en sala de examen | DESEABLE | 5
11.3 | Botón parada de emergencia | EXCLUYENTE | *
12 | SOFTWARE
12.1 | Software para el procesamiento y reconstrucción de imágenes de columna total y de extremidades inferiores completas. | EXCLUYENTE | *
12.2 | Software debe permitir Función y/o evaluación ortopédica | EXCLUYENTE | *
12.3 | Paquete de Productividad: Auto posicionamiento y protocolos automáticos asistidos | EXCLUYENTE | *
12.4 | El equipo debe contar con filtros de corrección de homogeneidad de imagen | EXCLUYENTE | *
12.5 | Técnicas de adquisición configurables, en kV y en mAs. | EXCLUYENTE | *
12.6 | Selección automática de parámetros. | EXCLUYENTE | *
12.7 | Control automático y manual de técnicas radiografías (KV, mA, mAs, seg) | EXCLUYENTE | *
13 | ACCESORIOS
13.1 | 01 Apoya brazos para exámenes de extremidades inferior y columna | EXCLUYENTE | *
13.2 | 01 soporte de pies | EXCLUYENTE | *
13.3 | Compresor para inmovilización del paciente | EXCLUYENTE | *
13.4 | Kit de confort para pacientes adultos (cuñas de posicionamiento, almohadillas, etc.) | EXCLUYENTE | *
13.5 | Software y fantomas necesarios para calibración y control de calidad. | EXCLUYENTE | *
13.6 | Incluir dos (02) Kit protección radiológica (delantal, protector tiroides, lentes, guantes y protector de gónadas libres de plomo) | EXCLUYENTE | *
13.7 | Mesa para consola de comando, y sillas ergonómica. | DESEABLE | 2
14 | INSTALACIÓN
14.1 | Adjuntar requerimientos Técnicos de Instalación | EXCLUYENTE | *
14.2 | Se debe incorporar todos los suministros para una instalación adecuada, considerando condiciones del sitio en visita a terreno. | EXCLUYENTE | *
15 | CERTIFICACIÓN
15.1 | Certificado de fabricación y diseño como FDA, CE, TUV, CSA,UL, IEC, DIN o ISO o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
15.2 | Certificado de calidad ISO 13485 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
15.3 | Certificado de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 36

## POST VENTA
ÍTEM | RX OSTEOPULMONAR DE TECHO
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
REQUERIMIENTOS POST VENTA |  | CATEGORÍA | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Indicar Nombre de Documento. | OBSERVACIONES
1 | REQUERIMIENTOS GENERALES
1.1 | Compromiso formal por parte del proveedor de la entrega de Manuales de mantenimiento (Mínimo 2 en español) y Manuales de usuario (Mínimo 2 en español) al momento de la capacitación del equipo y de sus componentes. Se aceptara 1 físico y 1 digital. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Certificado del fabricante, que indique de la existencia de repuestos, insumos y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo, durante el tiempo de vida útil del equipo, a lo menos de 10 años. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Certificado formal por parte del proveedor que asegure la disponibilidad de actualizar los software por el tiempo de vida útil del equipo. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Certificar que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y que no se encuentra descontinuado en su producción. | EXCLUYENTE | *
1.5 | Carta Gantt completa, indicando tiempo estimado en días corridos, que contenga al menos: instalación en general, montaje, calibraciones, puesta en marcha y capacitaciones. | EXCLUYENTE | *
1.6 | Certificado con listado de centros de salud en chile, en los cuales ha instalado equipos. | DESEABLE | 10
2 | PLAN DE MANTENCIÓN
2.1 | Protocolo de mantenimiento. | DESEABLE | 2
2.2 | Certificado de mantenimientos (preventivos y correctivos de equipo y componentes) de acuerdo a lo establecido en el numeral 8. "Garantía" de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Traslados - Repuestos originales - Entre otros. | EXCLUYENTE | *
2.3 | Mantenimiento preventivo, como mínimo 3 anuales, incluidas durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
2.4 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnicas: - Mano de obra | EXCLUYENTE | *
2.5 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Repuestos originales - update y upgrade | EXCLUYENTE | *
3 | SERVICIO TÉCNICO
3.1 | Certificado de representante de la marca en chile, por un tiempo mínimo de 3 años. | EXCLUYENTE | *
3.2 | Certificado de servicio técnico propio en Chile autorizado por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
3.3 | Servicio de atención remota (vía telefónica y/o correo) con tiempo de respuesta no superior a 6 horas. | EXCLUYENTE | *
3.4 | Servicio de atención presencial con tiempo de respuesta no superior a 24 horas. | EXCLUYENTE | *
3.5 | Nómina de personal técnico capacitado por fabrica | DESEABLE | 5
3.6 | Listado con números de atención y correos para resolución de incidencias. | DESEABLE | 2
4 | PLAN DE CAPACITACIÓN
4.1 | Certificado de capacitación presencial a usuarios clínicos por los usuarios que dermine el establecimiento. Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | EXCLUYENTE | *
4.2 | Certificado de capacitación presencial a personal técnico. Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | DESEABLE | 5
4.3 | Certificado de puesta en marcha donde el proveedor se comprometa a entregar el equipo operativo bajo los parámetros de funcionamiento especificados por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
4.4 | De ser requerido se deben considerar aquellos elementos o insumos necesarios para la capacitación. | EXCLUYENTE | *
4.5 | Adjuntar programa de capacitación e incluir carta Gantt. (Considera el material necesario para las capacitaciones). | EXCLUYENTE | *
5 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
5.1 | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados, indicando en dicha guía (o en un documento complementario) la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo, serie y valor unitario.” | EXCLUYENTE | *
5.2 | Se deberá informar la logística de ingreso de equipos y bultos asociados, hasta su posición definitiva (adjuntar carta de compromiso). | EXCLUYENTE | *
5.3 | Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo hasta la dependencia final, de tal forma que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados | EXCLUYENTE | *
5.4 | Integración funcional al sistema RIS/PACS del Hospital | EXCLUYENTE | *
5.5 | Debe incluir todos los insumos para las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha | EXCLUYENTE | *
5.6 | Incluir mantenimiento Correctivo, incluyendo los repuestos y mano de obra, cada vez que se requiera, durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 24