## EETT
ÍTEM | RX PORTÁTIL | CANTIDAD |  |  |  | 1
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAÍS DE ORIGEN:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | CATEGORÍA DESEABLE / EXCLUYENTE | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Catalogo/ Manual (Indicar Nombre de documento y Nº pagina) | OBSERVACIONES
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Equipo de rayos x portátil, rodable y digital para uso en servicio de urgencia y Unidad de paciente critico | EXCLUYENTE | *
1.2 | Con brazo articulado | EXCLUYENTE | *
1.3 | Movimiento de ruedas motorizado | EXCLUYENTE | *
1.4 | Monitor LCD o LED | DESEABLE | 2
1.5 | Monitor táctil | DESEABLE | 5
1.6 | Software para el procesamiento, reconstrucción | EXCLUYENTE | *
1.7 | Angulación de brazo en ± 90° o mayor | EXCLUYENTE | *
1.8 | Debe contar con sistema de batería interna | EXCLUYENTE | *
1.9 | Equipo incluye protección contra sobrecarga y compensación automática de red | EXCLUYENTE | *
1.10 | Permite movimiento manual en caso de agotarse la batería, para su traslado y carga | DESEABLE | 10
1.11 | Equipo puede funcionar conectado a la red eléctrica | DESEABLE | 10
2 | GENERADOR DE RAYOS X
2.1 | Potencia de salida del generador: mínimo 30 kW | EXCLUYENTE | *
2.2 | Tiempo de exposición permite ajuste entre 2 - 2800 ms | EXCLUYENTE | *
2.3 | Control para disparos manuales | EXCLUYENTE | *
2.4 | Selección de voltaje en los rangos 40 kVp a 130 kVp o rango superior | EXCLUYENTE | *
2.5 | Selección de corriente valor máximo 450 mA, o superior | EXCLUYENTE | *
2.6 | Rango de corriente-tiempo: 0,5 - 300 mAs o rango superior | EXCLUYENTE | *
2.7 | Compensación automática de la tensión de red alterna | DESEABLE | 5
2.8 | Debe proporcionar un voltaje de tensión nominal constante | EXCLUYENTE | *
2.9 | Con indicador digital de parámetros seleccionados | DESEABLE | 2
2.10 | Con selector automático de programas y técnicas radiográficas | DESEABLE | 5
3 | TUBO DE RAYOS X
3.1 | Tecnología de ánodo giratorio | EXCLUYENTE | *
3.2 | Punto focal pequeño de 1,0 mm o menor | DESEABLE | 2
3.3 | Punto focal grande de 1,2 mm o superior | DESEABLE | 2
3.4 | Punto focal único, de 0,8 mm aproximado | DESEABLE | 2
3.5 | Filtros incorporados | EXCLUYENTE | *
4 | DETECTOR DIGITAL
4.1 | Tecnología de panel plano digital directo inalámbrico | EXCLUYENTE | *
4.2 | 01 detector de área: mínimo de 35 x 43 cm o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
4.3 | 01 detector de área: mínimo de 24 x 30 cm o equivalente técnico | DESEABLE | 2
4.4 | Matriz de detectores mayor a 1500 x 1500 pixeles | EXCLUYENTE | *
4.5 | Matriz de detectores mayor a 1900 x 1900 pixeles | DESEABLE | 2
4.6 | Tamaño del pixel de 200 µm o inferior | EXCLUYENTE | *
4.7 | Convertidor análogo/digital (A/D) mayor o igual a 14 (bit). | EXCLUYENTE | *
4.8 | DQE 65 % o superior | EXCLUYENTE | *
5 | CONSOLA DE OPERACIÓN
5.1 | Control manual de técnicas radiográficas. | EXCLUYENTE | *
5.2 | Memoria para técnicas radiográficas programadas mínimo 20 protocolos | EXCLUYENTE | *
5.3 | Capacidad para almacenar al menos 10.000 imágenes | EXCLUYENTE | *
5.4 | Un monitor LED O LCD a color con pantalla plana de 15" o superior. | EXCLUYENTE | *
5.5 | Monitor con pantalla touch, para manejo de imágenes | DESEABLE | 5
5.6 | Incluir todos los periféricos necesarios, como Teclado y Mouse. Detallar periféricos. | EXCLUYENTE | *
5.7 | Funciones de procesamiento de la imagen mínimo: ventana, realce de bordes, brillo, contraste, estadística, mediciones, zoom, rotación, anotaciones, marcaciones. | EXCLUYENTE | *
5.8 | Exportación de datos de imagen a CD/DVD; y dispositivo USB en formato DICOM | DESEABLE | 5
5.9 | Sistema de disparo con cable | EXCLUYENTE | *
5.10 | Sistema de disparo inalámbrico | DESEABLE | 5
6 | CONECTIVIDAD
6.1 | DICOM 3.0 full activado | EXCLUYENTE | *
6.2 | Debe permitir la integración a RIS/PACS. (Agfa) | EXCLUYENTE | *
6.3 | Permite enviar imágenes mediante red de Wifi, indicar protocolo de seguridad. | EXCLUYENTE | *
6.4 | Permite exportar mediante conexión a punto de red del hospital. | EXCLUYENTE | *
7 | ACCESORIOS
7.1 | Incluir dos (02) Kit protección radiológica (delantal, protector tiroides, lentes, guantes y protector de gónadas libres de plomo) | EXCLUYENTE | *
7.2 | 01 Soporte para colgar delantales plomados. | EXCLUYENTE | *
7.3 | Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientes si éstas están o no descritas | EXCLUYENTE | *
8 | CERTIFICACIÓN
8.1 | Certificado de fabricación y diseño como FDA, CE, TUV, CSA,UL, IEC, DIN o ISO o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
8.2 | Certificado de calidad ISO 13485 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
8.3 | Certificado de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 64

## POST VENTA
ÍTEM | RX PORTATIL
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
REQUERIMIENTOS POST VENTA |  | CATEGORÍA | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Indicar Nombre de Documento. | OBSERVACIONES
1 | REQUERIMIENTOS GENERALES
1.1 | Compromiso formal por parte del proveedor de la entrega de Manuales de mantenimiento (Mínimo 2 en español) y Manuales de usuario (Mínimo 2 en español) al momento de la capacitación del equipo y de sus componentes. Se aceptara 1 fisico y 1 digital. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Certificado del fabricante, que indique de la existencia de repuestos, insumos y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo, durante el tiempo de vida útil del equipo, a lo menos de 10 años. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Certificado formal por parte del proveedor que asegure la disponibilidad de actualizar los software por el tiempo de vida útil del equipo. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Certificar que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y que no se encuentra descontinuado en su producción. | EXCLUYENTE | *
1.5 | Certificado con listado de centros de salud en chile, en los cuales ha instalado equipos. | DESEABLE | 10
2 | PLAN DE MANTENCION
2.1 | Protocolo de mantenimiento. | DESEABLE | 2
2.2 | Certificado de mantenimientos (preventivos y correctivos de equipo y componentes) de acuerdo a lo establecido en el numeral 8. "Garantía" de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Traslados - Repuestos originales - Entre otros. | EXCLUYENTE | *
2.3 | Mantenimiento preventivo, como mínimo 3 anuales, incluidas durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
2.4 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnias: - Mano de obra | EXCLUYENTE | *
2.5 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Repuestos originales - update y upgrade | EXCLUYENTE | *
3 | SERVICIO TÉCNICO
3.1 | Certificado de representante de la marca en chile, por un tiempo mínimo de 3 años. | EXCLUYENTE | *
3.2 | Certificado de servicio técnico propio en Chile autorizado por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
3.3 | Servicio de atención remota (vía telefónica y/o correo) con tiempo de respuesta no superior a 6 horas. | EXCLUYENTE | *
3.4 | Servicio de atención presencial con tiempo de respuesta no superior a 24 horas. | EXCLUYENTE | *
3.5 | Nómina de personal técnico capacitado por fabrica | DESEABLE | 5
3.6 | Listado con números de atención y correos para resolución de incidencias. | DESEABLE | 2
4 | PLAN DE CAPACITACION
4.1 | Certificado de capacitación presencial a usuarios clínicos por los usuarios que dermine el establecimiento. Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | EXCLUYENTE | *
4.2 | Certificado de capacitación presencial a personal técnico.Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | DESEABLE | 5
4.3 | Certificado de puesta en marcha donde el proveedor se comprometa a entregar el equipo operativo bajo los parámetros de funcionamiento especificados por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
4.4 | Adjuntar programa de capacitación e incluir carta Gantt. (Considera el material necesario para las capacitaciones). | EXCLUYENTE | *
5 | ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA
5.1 | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados, indicando en dicha guía (o en un documento complementario) la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo, serie y valor unitario.” | EXCLUYENTE | *
5.2 | Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo hasta la dependencia final, de tal forma que no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados | EXCLUYENTE | *
5.3 | Integración funcional al sistema RIS/PACS del Hospital | EXCLUYENTE | *
5.4 | Debe incluir todos los insumos para las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha | EXCLUYENTE | *
5.5 | Incluir mantenimiento Correctivo, incluyendo los repuestos y mano de obra, cada vez que se requiera, durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 24