## EETT
ÍTEM | TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO 128 cortes | CANTIDAD |  |  |  | 1
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAÍS DE ORIGEN:
Especificaciones técnicas |  | CATEGORÍA DESEABLE / EXCLUYENTE | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Catalogo/ Manual (Indicar Nombre de documento y Nº pagina) | OBSERVACIONES
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Tomógrafo computarizado multicorte | EXCLUYENTE | *
1.2 | Incluye todas las regiones anatómicas de barrido axial y helicoidal | EXCLUYENTE | *
1.3 | Número de cortes adquirido simultáneamente igual o mayor a 128 | EXCLUYENTE | *
1.4 | Requerimiento eléctrico: 380VAC ±10% - 50HZ | EXCLUYENTE | *
1.5 | Capacidad de realizar técnica de energía dual | DESEABLE | 5
1.6 | Potencia máxima requerida: igual o menor a 140 kVA | EXCLUYENTE | *
1.7 | El equipo debe incluir cobertura cabeza | EXCLUYENTE | *
1.8 | El equipo debe incluir cobertura cuello | EXCLUYENTE | *
1.9 | El equipo debe incluir cobertura tórax | EXCLUYENTE | *
1.10 | El equipo debe incluir cobertura abdomen | EXCLUYENTE | *
1.11 | El equipo debe incluir cobertura pelvis | EXCLUYENTE | *
1.12 | El equipo debe incluir cobertura extremidades inferiores | EXCLUYENTE | *
1.13 | El equipo debe incluir cobertura extremidades superiores | EXCLUYENTE | *
1.14 | El equipo debe incluir cobertura extremidad localizada | EXCLUYENTE | *
1.15 | El equipo debe incluir cobertura columna cervical | EXCLUYENTE | *
1.16 | El equipo debe incluir cobertura columna dorsal | EXCLUYENTE | *
1.17 | El equipo debe incluir cobertura columna lumbar | EXCLUYENTE | *
2 | PARÁMETROS DE BARRIDO
2.1 | Número de detectores físicos en fila ≥ a 64 | EXCLUYENTE | *
2.2 | Número de cortes reconstruidos por cada rotación ≥ 128 cortes | EXCLUYENTE | *
2.3 | Cobertura de detectores ≥ a 38 mm | EXCLUYENTE | *
2.4 | Cobertura de detectores ≥ a 40 mm | DESEABLE | 10
2.5 | Espesor de corte mínimo ≤ a 0,625 mm | EXCLUYENTE | *
2.6 | Tiempo de barrido mínimo (rotación completa) ≤ a 0.4 s | EXCLUYENTE | *
2.7 | Campo de visión (FOV) ≥ a 50 cm | EXCLUYENTE | *
2.8 | Matriz de reconstrucción ≥ 512 x 512 (resolución estándar) hasta 1024 x 1024 (ultra alta resolución) | EXCLUYENTE | *
2.9 | Número de elementos del detector ≥ a 43.000 | EXCLUYENTE | *
2.10 | Geometría del barrido (grados de rotación continua) 360° multicorte. | EXCLUYENTE | *
3 | GANTRY
3.1 | Diámetro de apertura gantry ≥ a 70 cm | EXCLUYENTE | *
3.2 | Posibilidad de inclinación del gantry ≥ a ± 30°, ±2° | DESEABLE | 10
3.3 | Resolución de ajuste de inclinación menor o igual a 1° | DESEABLE | 5
3.4 | Sistema guía de posicionamiento del paciente por láser (integrado o externo) | EXCLUYENTE | *
3.5 | Peso máximo ≤ 2600 kg | EXCLUYENTE | *
3.6 | Sistema de control mediante botones para el movimiento motorizado de la mesa | EXCLUYENTE | *
3.7 | Sistema de intercomunicación bidireccional con sala de operador y sistema de voces pre-grabadas | EXCLUYENTE | *
4 | GENERADOR Y TUBO DE RAYOS X
4.1 | Potencia del generador ≥ 72 kW | EXCLUYENTE | *
4.2 | Valor de voltaje mínimo ≤ 80 kV | EXCLUYENTE | *
4.3 | Valor de voltaje máximo ≥ 135 kV | EXCLUYENTE | *
4.4 | Rango de corriente: mínimo ≤ 20 mA, máximo 600 mA o rango superior | EXCLUYENTE | *
4.5 | Capacidad de almacenamiento calor ánodo ≥ 7 kHU o equivalente | EXCLUYENTE | *
4.6 | Velocidad de disipación de calor ánodo igual o mayor a 1.000 kHU/min | EXCLUYENTE | *
4.7 | Velocidad de disipación de calor ánodo igual o mayor a 1.600 kHU/min | DESEABLE | 10
4.8 | Tamaño del foco grande, valor entre 0.8 a 1.6 mm | EXCLUYENTE | *
4.9 | Tamaño del foco pequeño, valor entre 0,5 a 1.0 mm | EXCLUYENTE | *
4.10 | Ajuste automático de corriente mA con relación a tamaño de paciente | EXCLUYENTE | *
4.11 | Resolución espacial al menos 15lp/cm, a 2%MTF | EXCLUYENTE | *
4.12 | Informe de dosis de exposición | DESEABLE | 5
5 | MESA DE PACIENTE
5.1 | Tablero plano con movimiento horizontal motorizado y manual | EXCLUYENTE | *
5.2 | Cobertura mínima de barrido a 200 cm, o superior | EXCLUYENTE | *
5.3 | Movimiento vertical motorizado | EXCLUYENTE | *
5.4 | Control de carga/descarga de paciente mediante pedal | EXCLUYENTE | *
5.5 | Rango de movimiento vertical: rango de nivel superior ≥ 850 mm, nivel inferior ≤ 650 mm, o rango superior | EXCLUYENTE | *
5.6 | Peso máximo permitido por cubierta sin restricciones de uso 200 kg o superior | EXCLUYENTE | *
5.7 | Ancho de cubierta deslizante ≥ 40 cm | EXCLUYENTE | *
5.8 | Velocidad de desplazamiento longitudinal ≥ a 160 mm/seg | EXCLUYENTE | *
6 | ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS
6.1 | Velocidad de reconstrucción para imágenes igual o mayor a 40 imágenes/seg (considerar reconstrucción iterativa) | DESEABLE | 10
6.2 | Filtros o algoritmos de reconstrucción para abdomen, cerebro, oído, hueso, pulmón, alta resolución, etc. | EXCLUYENTE | *
6.3 | Reconstrucción iterativa avanzada o superior de imágenes para baja dosis. | EXCLUYENTE | *
6.4 | Algoritmo de reducción de artefactos metálicos y sustracción de prótesis. | EXCLUYENTE | *
6.5 | DICOM reporte estructurado de dosis (visualización y registro de dosis en CTDIVOL y DLP) | EXCLUYENTE | *
6.6 | Dicom full activado (send, storage, q/r, worklist, mpps, etc) con licencias habilitadas y permanentes para estaciones de adquisición y estaciones de trabajo. | EXCLUYENTE | *
6.7 | Simultaneidad entre análisis de rutina y escaneo | EXCLUYENTE | *
6.8 | Simultaneidad entre envío de datos a modos DICOM y escaneo | EXCLUYENTE | *
6.9 | Capacidad de realizar multitarea con envío automatizado de series de imágenes a PACS | EXCLUYENTE | *
7 | ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN
7.1 | Computador plenamente compatible y funcional con software de estación de adquisición. | EXCLUYENTE | *
7.2 | 1 o más pantallas LCD de grado médico con tamaño igual o mayor a 19", resolución al menos 1280x1024 | EXCLUYENTE | *
7.3 | Debe permitir adquisición y post procesamiento de imágenes | EXCLUYENTE | *
7.4 | Incluye teclado, mouse y todos los componentes necesarios para el funcionamiento de la estación. | EXCLUYENTE | *
7.5 | Sistema de intercomunicación bidireccional operador/paciente | EXCLUYENTE | *
7.6 | Botón de emergencia en consola y gantry para detener las funciones del sistema. | EXCLUYENTE | *
7.7 | UPS para estación de adquisición con autonomía de al menos 10 minutos | EXCLUYENTE | *
7.8 | Memoria RAM ≥16 [GB] | EXCLUYENTE | *
7.9 | Matriz de reconstrucción ≥ 512 x 512 (resolución estándar) hasta 1024 x 1024 (ultra alta resolución) | EXCLUYENTE | *
7.10 | N° de imágenes almacenadas con matriz 512x512 en estación de adquisición ≥ 500,000 | EXCLUYENTE | *
7.11 | Velocidad de reconstrucción iterativa basada en RAW data ≥ a 40 [imágenes/s] | DESEABLE | 5
8 | CONSOLA DE OPERADOR Y SOFTWARE
8.1 | MPR: multiplanar reconstruction | EXCLUYENTE | *
8.2 | MIP (MÁX. IP& MIN. IP) | EXCLUYENTE | *
8.3 | Opciones 3D: VRT (VOLUME RENDERED TECHNIQUE) | EXCLUYENTE | *
8.4 | ANGIO CT | EXCLUYENTE | *
8.5 | MODO CINE | EXCLUYENTE | *
8.6 | Chequeo de dosis con alerta al superar umbral máximo de dosis establecida | EXCLUYENTE | *
8.7 | Test de bolo, software que permite determinar el tiempo óptimo de la inyección de prueba del medio de contraste (consola) | EXCLUYENTE | *
8.8 | Sensor de bolo, software que permite el monitoreo del realce de medio de contraste en tiempo real (consola) | EXCLUYENTE | *
8.9 | Modulación de dosis 3D de acuerdo al tamaño y forma | EXCLUYENTE | *
8.10 | Software para la sustracción automática de huesos en cuerpo completo. | EXCLUYENTE | *
8.11 | Debe permitir la integración a RIS PACS actual | EXCLUYENTE | *
8.12 | Full DICOM (SEND, STORAGE, QUERY RETRIEVE, SEND, PRINT, MEDIA) con licencias habilitadas y permanentes (consola y estación de trabajo) | EXCLUYENTE | *
8.13 | Todas las licencias de los softwares indicados con habilitación permanente y update a la última versión estable. (consola y estación de trabajo) | EXCLUYENTE | *
8.14 | Interfase para inyectora de medio de contraste LF optivantage | EXCLUYENTE | *
8.15 | Software para adquisición y proceso de estudios vasculares avanzados | EXCLUYENTE | *
8.16 | Software de reducción de artefactos metálicos (MAR) | EXCLUYENTE | *
8.17 | Software para evaluación de edema óseo con doble energía. | DESEABLE | 5
8.18 | Paquete para tomografía intervencional (CCT)* con pantalla en sala de examen en suspensión techo ( considerar solo en 1 equipo) | DESEABLE | 5
8.19 | Software para estudio de cráneo y tórax, pacientes con fractura | DESEABLE | 5
9 | ESTACIÓN DE TRABAJO INDEPENDIENTE
9.1 | Workstation radiológica independiente, al menos 01 pantalla LCD o LED ≥ 21" o servidor web con licencia de al menos 5 usuarios concurrentes. | EXCLUYENTE | *
9.2 | CPU consola de operación ≥ 2,5 [GHz] quadcore | EXCLUYENTE | *
9.3 | Memoria RAM ≥16 [GB] | EXCLUYENTE | *
9.4 | N° de imágenes almacenadas con matriz 512x512 en estación de trabajo ≥ 700,000 | EXCLUYENTE | *
9.5 | Capacidad de visualizar imágenes al menos de tomografía computada, resonancia magnética, medicina nuclear, rayos x, multimodalidad y multimarca. | EXCLUYENTE | *
9.6 | Software de proceso avanzado vascular | EXCLUYENTE | *
9.7 | Software de segmentación volumétrica 3D | EXCLUYENTE | *
9.8 | Software para proceso de estudios con doble energía con enfasis en evaluación de edema óseo (en modo retrospectivo) | DESEABLE | 10
10 | ACCESORIOS
10.1 | (1) extensor para cuello y cabeza | EXCLUYENTE | *
10.2 | (1) extensor de mesa | EXCLUYENTE | *
10.3 | (1) set para inmovilización y sujeción de paciente (velcros, almohadillas) | EXCLUYENTE | *
10.4 | (1) apoya brazos para punción venosa en mesa | EXCLUYENTE | *
10.5 | (1) soporte de rodilla para examen de columna | EXCLUYENTE | *
10.6 | (1) porta suero de dos o más ganchos integrado en mesa de paciente | EXCLUYENTE | *
10.7 | (1) colchoneta acolchada para mesa y extensión | EXCLUYENTE | *
10.8 | (1) apoya brazos para exámenes con los brazos sobre la cabeza | EXCLUYENTE | *
10.9 | Soporte para portasuero | EXCLUYENTE | *
10.8 | Set fantomas de calibración/mantenimiento recomendados por fabricante | EXCLUYENTE | *
10.9 | Propuesta de mesón acorde al recinto y a los equipos que serán instalados en el recinto | DESEABLE | 2
10.10 | Sillas ergonómica en sala de comando | DESEABLE | 2
11 | INSTALACIÓN
11.1 | Acondicionamiento de piso, paredes, luminaria y cielo de la sala. Se coordinada visita a terreno. | EXCLUYENTE | *
11.2 | Instalación de stop de seguridad antichoques en el piso | EXCLUYENTE | *
11.3 | Instalación de los equipos anclados (considerando entre otras cosas las pasadas de losa y suelo necesarias) | EXCLUYENTE | *
11.4 | Comunicación con sistema actual PACS: debe dejar conectada la modalidad al RIS y PACS existente. | EXCLUYENTE | *
11.5 | Tablero eléctrico con sistema de protección (ej. Supresor de transientes) suministrado por el proveedor | EXCLUYENTE | *
11.6 | Se debe incorporar todos los suministros para una instalación adecuada, considerando condiciones del sitio en visita a terreno. | EXCLUYENTE | *
11.7 | Considerar canalización bajo piso hacia sala de examen. (piso plano) | EXCLUYENTE | *
12 | CERTIFICACIONES
12.1 | Cumple norma CE O FDA | EXCLUYENTE | *
12.2 | Certificación ISO: 9001, 13485 Y/O 14001 vigente | EXCLUYENTE | *
12.3 | Certificación IEC-60601-1 | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 89

## POST VENTA
ÍTEM | TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO 128
ANTECEDENTES PROVEEDOR
1 | NOMBRE DE LA EMPRESA:
2 | Nº DE LA PROPUESTA:
3 | NOMBRE DE LA OFERTA:
4 | FABRICANTE:
5 | MARCA:
6 | MODELO:
7 | PAIS DE ORIGEN:
REQUERIMIENTOS POST VENTA |  | CATEGORÍA | Ponderación | CUMPLIMIENTO (SI=Pje. Ponderado/ NO=0) | Indicar Nombre de Documento. | OBSERVACIONES
1 | REQUERIMIENTOS GENERALES
1.1 | Compromiso formal por parte del proveedor de la entrega de Manuales de mantenimiento (Mínimo 2 en español) y Manuales de usuario (Mínimo 2 en español) al momento de la capacitación del equipo y de sus componentes. Se aceptara 1 fisico y 1 digital. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Certificado del fabricante, que indique de la existencia de repuestos, insumos y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo, durante el tiempo de vida útil del equipo, a lo menos de 10 años. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Certificado formal por parte del proveedor que asegure la disponibilidad de actualizar los software por el tiempo de vida útil del equipo. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Certificar que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y que no se encuentra descontinuado en su producción. | EXCLUYENTE | *
1.5 | Carta Gantt completa, indicando tiempo estimado en días corridos, que contenga al menos: instalación en general, montaje, calibraciones, puesta en marcha y capacitaciones. | EXCLUYENTE | *
1.6 | Certificado con listado de centros de salud en chile, en los cuales ha instalado equipos. | DESEABLE | 10
2 | PLAN DE MANTENCION
2.1 | Protocolo de mantenimiento. | DESEABLE | 2
2.2 | Certificado de mantenimientos (preventivos y correctivos de equipo y componentes) de acuerdo a lo establecido en el numeral 8. "Garantía" de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Traslados - Repuestos originales - Entre otros. | EXCLUYENTE | *
2.3 | Mantenimiento preventivo, como mínimo 3 anuales, incluidas durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
2.4 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnias: - Mano de obra | EXCLUYENTE | *
2.5 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía. Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Repuestos originales - update y upgrade | EXCLUYENTE | *
3 | SERVICIO TÉCNICO
3.1 | Certificado de representante de la marca en chile, por un tiempo mínimo de 3 años. | EXCLUYENTE | *
3.2 | Certificado de servicio técnico propio en Chile autorizado por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
3.3 | Servicio de atención remota (vía telefónica y/o correo) con tiempo de respuesta no superior a 6 horas. | EXCLUYENTE | *
3.4 | Servicio de atención presencial con tiempo de respuesta no superior a 24 horas. | EXCLUYENTE | *
3.5 | Nómina de personal técnico capacitado por fabrica | DESEABLE | 5
3.6 | Listado con números de atención y correos para resolución de incidencias. | DESEABLE | 2
4 | PLAN DE CAPACITACION
4.1 | Certificado de capacitación presencial a usuarios clínicos por los usuarios que dermine el establecimiento. Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | EXCLUYENTE | *
4.2 | Certificado de capacitación presencial a personal técnico.Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | DESEABLE | 5
4.3 | Certificado de puesta en marcha donde el proveedor se comprometa a entregar el equipo operativo bajo los parámetros de funcionamiento especificados por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
4.4 | De ser requerido se deben considerar aquellos elementos o insumos necesarios para la capacitación. | EXCLUYENTE | *
4.5 | Adjuntar programa de capacitación e incluir carta Gantt. (Considera el material necesario para las capacitaciones). | EXCLUYENTE | *
5 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
5.1 | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados, indicando en dicha guía (o en un documento complementario) la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo, serie y valor unitario.” | EXCLUYENTE | *
5.2 | Se deberá informar la logística de ingreso de equipos y bultos asociados, hasta su posición definitiva (adjuntar carta de compromiso). | EXCLUYENTE | *
5.3 | Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo hasta la dependencia final, de tal forma que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados | EXCLUYENTE | *
5.4 | Integración funcional al sistema RIS/PACS del Hospital | EXCLUYENTE | *
5.5 | Debe incluir todos los insumos para las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha | EXCLUYENTE | *
5.6 | Incluir mantenimiento Correctivo, incluyendo los repuestos y mano de obra, cada vez que se requiera, durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
|  | Puntaje | 24