## Equipo RX
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RX Osteopulmonar
EMPRESA
MARCA
MODELO
N° OFERTA
| Generalidades: | Obligatorio | Cumple SI / NO | Ponderador | Observaciones
1 | Generalidades:
2 | Equipo de rayos x osteopulmonar para procedimientos radiológicos en pacientes adultos y procedimientos de urgencia, tanto para pacientes en pie, como para pacientes en camilla de transporte. |  | 1 | 1
3 | Equipo debe permitir realizar examenes de columna, torax, neumoconiosis, pie tobillo entre otros. | X | 1 | 1
4 | Sistema radiológico digital directo (DR) con tecnología de panel plano o superior. | X | 1 | 1
5 | Anclaje fijo a piso | X | 1 | 1
6 | La disposición de instalación del equipo debe permitir un flujo de trabajo adecuado y un fácil acceso de los pacientes y del operador. |  | 1 | 1
| Equipo debe permitir realizar examenes de neumoconiosis de acuerdo a protocolo vigente OIT | X
7 | Generador: |  | 1 | 1
8 | De alta frecuencia controlado por microprocesador o tecnología superior. | X | 1 | 1
9 | Voltaje de entrada trifásico 380 (V) AC ± 10% (V), 50/60 (Hz). Indicar |  | 1 | 1
10 | Debe proporcionar un voltaje de alta tensión nominal constante, generador auto calibrado. | X | 1 | 1
11 | Potencia de salida del generador de mínimo 50 (kW) Aprox. |  | 1 | 1
12 | Selección de voltaje en los rangos de 40 (kV) a 150 (kV) |  | 1 | 1
13 | Regulación de voltaje en pasos de 1 (kV) o menor. | X | 1 | 1
14 | Selección de corriente en los rangos de 10 (mA) a 600 (mA). |  | 1 | 1
15 | Regulación de corriente en pasos de 1 (mA) Aprox. | X | 1 | 1
16 | Rango de corriente-tiempo de 1 (mAs) a 800 (mAs) aprox. . |  | 1 | 1
17 | Tiempo de exposición en el rango de 1 (ms) a menos de 5 (s) | X | 1 | 1
18 | Con circuito de protección de sobrecarga del tubo de rayos x. | X | 1 | 1
19 | Compensación automática de la tensión de red alterna. | X | 1 | 1
20 | Con indicador digital de parámetros seleccionados. |  | 1 | 1
21 | Con selector automático de programas anatómicos. |  | 1 | 1
22 | Control automático de exposición AEC o tecnología superior. |  | 1 | 1
23 | Con disparador automático y manual. | X | 1 | 1
24 | Botón de parada de emergencia en el gabinete del generador y en la sala de comando. | X | 1 | 1
25 | Tubo de rayos x: |  | 1 | 1
26 | Tecnología de ánodo rotatorio o superior. |  | 1 | 1
27 | Velocidad de rotación del ánodo de mínimo 8.000 (rpm) o superior. |  | 1 | 1
28 | Ángulo de inclinación del ánodo aproximadamente 12°. |  | 1 | 1
29 | Capacidad de almacenamiento calórico del tubo de rayos x de mínimo 1500 (kHU) o superior. |  | 1 | 1
30 | Capacidad de almacenamiento calórico del ánodo de mínimo 300 (kHU) o superior. |  | 1 | 1
31 | Indicar velocidad de disipación de calor del ánodo. |  | 1 | 1
32 | Indicar sistema de enfriamiento del tubo por medio líquido o aire. |  | 1 | 1
33 | Voltaje máximo en el tubo de rayos x 150 (kVp). |  | 1 | 1
34 | Con protección de sobrecarga del tubo de rayos x. | X | 1 | 1
35 | Tamaño de foco fino de aproximadamente 0,5 (mm) . | X | 1 | 1
36 | Tamaño de foco grueso menor o igual a 1,5 (mm). | X | 1 | 1
37 | Potencia del foco fino de mayor o igual a 15 (kW). |  | 1 | 1
38 | Potencia del foco grueso mayor o igual a 50 (kW). |  | 1 | 1
39 | Colimador automático: |  | 1 | 1
40 | Colimación automática del haz de rayos x en el detector digital, de acuerdo a los parámetros de examen previamente programados. |  | 1 | 1
41 | Movimientos motorizados. | X | 1 | 1
42 | Iluminación del colimador con temporizador seleccionable en el rango de 30 (s) a 90 (s) o superior. |  | 1 | 1
43 | Láser localizador para exacto posicionamiento del paciente y chasis. |  | 1 | 1
44 | Capacidad de filtro equivalente a 2,5 (mm) Al o tecnología superior. Indicar. |  | 1 | 1
45 | Con sistema de frenos electromagnéticos o superior. |  | 1 | 1
46 | Sistema con detector digital |  | 1 | 1
47 | Tecnología de panel plano digital directo de una sola pieza de silicio amorfo o equivalente técnico |  | 1 | 1
48 | Escintillador de Yoduro de Cesio (CsI) o equivalente. Indicar. | X | 1 | 1
49 | Formato mayor o igual 35(cm) x 43 (cm). Indicar. | X | 1 | 1
50 | Matriz de detectores de mayo o igual 1900 x 1900 (pixeles). Indicar |  | 1 | 1
51 | Tamaño del pixel menor o igual a 185 µm |  | 1 | 1
52 | Resolución de imagen mayor o igual a 4,5 (Lp/mm) . |  | 1 | 1
53 | Eficiencia cuántica del detector (DQE) de mínimo 65% o superior. | X | 1 | 1
54 | Convertidor análogo/digital (A/D) mayor o igual a 14 (bit). |  | 1 | 1
55 | Cámaras automáticas de control de exposición AEC, mínimo tres cámaras o superior. | X | 1 | 1
56 | Tipo de bucky mayor a 36 lineas por cm. |  | 1 | 1
57 | Relación grilla o Bucky 1:12 |  | 1 | 1
58 | Indicar tamaños de las grillas y tipo |  | 1 | 1
59 | El diseño debe permitir excelente calidad de imagen y minimizar la dosis de radiación suministrada al paciente. |  | 1 | 1
60 | Escala de grises de 12 (bit). |  | 1 | 1
61 | Un detector en estativo y otro en mesa. Indicar que detector quedará fijo. |  | 1 | 1
62 | Soporte detectores |  | 1 | 1
63 | Soporte detector indicar. |  | 1 | 1
64 | Movimiento del detector (manual o motorizado) |  | 1 | 1
65 | Indicar desplazamieto mínimo y maximo del detector |  | 1 | 1
66 | Sistema flexible universal piso |  | 1 | 1
67 | Movimiento vertical (Manual motorizado) Indicar mínimo y máximo desplazamiento. |  | 1 | 1
68 | Movimiento horizontal (Manual motorizado) Indicar mínimo y máximo desplazamiento. |  | 1 | 1
69 | Mantener alineamiento constante entre el tubo de rayos x y receptores de imagen |  | 1 | 1
70 | Mesa del paciente fija: |  | 1 | 1
71 | Debe permitir fácil acceso a personas con movilidad reducida y fácil ubicación del paciente en forma horizontal y vertical. |  | 1 | 1
72 | De pedestal fija. Indicar tipo de suspensión, central o de un solo lado. |  | 1 | 1
73 | Cubierta flotante de material de fibra de carbono, o similar, con movimientos laterales y longitudinales en los cuatro sentidos. Indicar rangos exactos de los movimientos. | X | 1 | 1
74 | Capacidad de carga de la mesa mínimo 200 (kg) o superior. |  | 1 | 1
75 | Largo de la mesa de mínimo 220 (cm) aprox.. Indicar |  | 1 | 1
76 | Ancho de la mesa de mínimo 70 (cm) aprox. Indicar. |  | 1 | 1
77 | Regulable en altura a través de movimientos motorizados en el rango aproximado de 50 (cm) a 80 (cm). Indicar rango de movimientos exactos con referencia al piso. | X | 1 | 1
78 | Con sistema de frenos electromagnéticos o superior. | X | 1 | 1
79 | Pedales para control de pie de todos los movimientos de la mesa, activación y liberación de los frenos de la mesa y del tablero. |  | 1 | 1
80 | Botón de bloqueo de los pedales para evitar movimientos accidentales. |  | 1 | 1
81 | Control manual de cubierta flotante. |  | 1 | 1
82 | Consola de operación: |  | 1 | 1
83 | Procesador de doble núcleo o superior, de mínimo 3 GHz o superior. | X | 1 | 1
84 | Indicar arquitectura del procesador en bits. |  | 1 | 1
85 | Memoria RAM de mínimo 8 Gb o superior. Indicar | X | 1 | 1
86 | Capacidad de almacenamiento de disco duro de mínimo 500 Gb Indicar. | X | 1 | 1
87 | Sistema operativo dedicado, indicar. |  | 1 | 1
88 | Control manual para técnicas radiográficas KV, mA, mAs, seg, foco, etc. |  | 1 | 1
89 | Memoria para almacenar técnicas radiográficas. Indicar cantidad de programas. |  | 1 | 1
90 | Funciones para procesamiento de la imagen, ventana, bordes, brillo, contraste, multiformato, estadística, mediciones , zoom, anotación, etc. |  | 1 | 1
91 | Grabador de CD/DVD y puertos USB, o superior. indicar cantidad. |  | 1 | 1
92 | Mínimo un monitor LCD o LED touch screen de mínimo 19" o superior. | X | 1 | 1
93 | Periféricos teclado, mouse. |  | 1 | 1
94 | Con sistema de respaldo de energía ininterrumpida UPS. Indicar capacidad (KVA) y autonomía. | X | 1 | 1
95 | Disparadores: |  | 1 | 1
96 | A control remoto |  | 1 | 1
97 | Disparador de pedal. |  | 1 | 1
98 | Disparador de mano. |  | 1 | 1
99 | Pulsador para parada de emergencia. | X | 1 | 1
100 | Accesorios por cada equipo: |  | 1 | 1
101 | 01 Sistema de intercomunicación. | X | 1 | 1
102 | 01 Botón de emergencia para detener el sistema. | X | 1 | 1
103 | 01 Set de fantomas de cabeza y cuerpo de pacientes adultos, para calibración del equipo. | X | 1 | 1
104 | 01 Apoya cabeza y cabezal coronal para pacientes adultos | X | 1 | 1
105 | 01 Incluir Kit confort (apoya rodilla, almohadillas, inmovilizadores, set de esponjas de material radiolucido de alta densidad 3 unidades de 25x25x15 cm; 3 unidades 50x30x10 cm, 3 unidades de 25x25X5 cm y 5 unidades de 9x7x 5 cm para pacientes adultos | X | 1 | 1
106 | 01 Kit de bandas de compresión. | X | 1 | 1
107 | Accesorio para apoyar pacientes durante la adquisición de imágenes extensas de piernas y columna en estativo vertical. | X | 1 | 1
108 | 02 Delantales libres de plomo. | X | 1 | 1
109 | 02 Protectores de tiroides operador libres de plomo. | X | 1 | 1
110 | 01 Protector ocular para operador. | X | 1 | 1
111 | 01 Protector gonadal para paciente. | X | 1 | 1
112 | 01 Soporte para colgar delantales plomados. | X | 1 | 1
113 | Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientes si éstas están o no descritas en la ficha técnica. Favor indicarlas en las observaciones. | X | 1 | 1
114 | Sistema de adquisición de imágenes: |  | 1 | 1
115 | Adquisición de imágenes radiológicas Osteopulmonares. Debe permitir el posicionamiento automático para todas las zonas anatómicas. |  | 1 | 1
116 | Debe indicar los parámetros seleccionados. |  | 1 | 1
117 | Tiempo de pre visualización máximo 5 (s) o inferior. | X | 1 | 1
118 | Generación de imagen diagnostica máximo 10 (s) o inferior. | X | 1 | 1
119 | Monitorización de dosis requerida. | X | 1 | 1
120 | Herramientas de adquisición y procesamiento de imágenes: |  | 1 | 1
121 | Técnicas de adquisición configurables, en kV y en mAs. |  | 1 | 1
122 | Monitoreo de radioprotección en pacientes por cálculo de dosis por área. |  | 1 | 1
123 | Selección automática de parámetros. |  | 1 | 1
124 | Debe permitir manejar lista de trabajo. |  | 1 | 1
125 | Algoritmo para optimización de contrastes. |  | 1 | 1
126 | Algoritmo para ecualización de tejido. |  | 1 | 1
127 | Mediciones de ángulos, distancias, etc. |  | 1 | 1
128 | Texto libre, anotaciones. |  | 1 | 1
129 | Texto predeterminado. |  | 1 | 1
130 | Programas de estudios en memoria, preselección y creación de protocolos. |  | 1 | 1
131 | Post proceso específico por anatomía. |  | 1 | 1
132 | Procesamiento manual. |  | 1 | 1
133 | Capacidad de manejo de lista de pacientes |  | 1 | 1
134 | Memoria para técnias radiograficas programadas ( mayor a 100 técnicas) |  | 1 | 1
135 | Control automatico y manual de técnicas radiografias (KV, mA, mAs, seg) |  | 1 | 1
136 | Conectividad: |  | 1 | 1
137 | DICOM 3.0 full activado (work list, query, retrieve, send, print, Mpps, SC, send, print, storage, estadistics). | X | 1 | 1
138 | Debe permitir la integración a RIS/PACS. (Agfa) | X | 1 | 1
139 | Compatibilidad con sistemas informáticos hospitalarios. |  | 1 | 1

## Requerimientos Logisticos
REQUERIMIENTOS GARANTÍA TÉCNICA, SERVICIO TÉCNICO, CALIDAD SERVICIO POST VENTA
EQUIPOS Rayos X Osteopulmonar
EMPRESA
MARCA
MODELO
N° OFERTA
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES: | Tipo | Cumple SI / NO | Ponderador | Observaciones
1.1 | Documento con la configuración del equipo ofertado y descripción de cada item | O | 1 | 1
2 | Certificaciones | O | 1 | 1
2.1 | Se debe adjuntar certificado de fabricación y diseño. Calidad, Seguridad y Eléctricos como FDA, CE, TUV, CSA,UL, IEC, DIN o ISO u equivalente técnico | O | 1 | 1
2.2 | Incluir certificado de calidad ISO 13485 o equivalente técnico
2.3 | Incluir certificado de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente técnico
2.4 | Adjuntar Compromiso de entrega Certificado de Instalación, Calibración y puesta en marcha del equipo | O | 1 | 1
2.5 | Adjuntar Certificado que indique que el equipo está vigente en el mercado (no descontinuado o en vías de obsolescencia), equipo nuevo y no refaccionado. Indicar años de vigencia | O | 1 | 1
2.6 | Incluir documento, carta o certificado de Fabrica de provisión de repuestos por un periodo de 10 años | O | 1 | 1
2.7 | Compromiso de entrega de dos Manuales de Usuario, en español, impreso y archivo digital del mismo. Que considere a lo menos la operación del equipo y un diagrama de troubleshooting | O | 1 | 1
2.8 | Compromiso de Entrega de dos manuales de Servicio , impreso y archivo digital del mismo (Resolución de fallas comunes debe estar en español) | O | 1 | 1
2.9 | Incluir certificado de representacion de la marca con al menos 2 años de vigencia, a contar de la fecha de presentacion de la oferta. |  | 1 | 1
3 | Garantía técnica | O | 1 | 1
3.1 | Indicar tiempo de garantía a contar de la entrega del equipo funcionando. Mínimo de un año | O | 1 | 1
3.2 | Indicar tiempo extra al año de garantía | A | 1 | 3 | Se adicionara 3 puntos extra por cada año de garantía adicional presentado
4 | Capacitación in situ | O | 1 | 1
4.1 | Capacitación inicial al personal del servicio que se requiera en las labores de operación y mantenimiento básico. Debe entregar certificado de capacitación de cada participante. | O | 1 | 1
4.2 | El proveedor deberá asegurar compromiso de realizar una segunda ronda de capacitaciones según los requerimientos de la ACHS | O | 1 | 1
4.3 | Incluir plan de capacitación, indicando frecuencia y contenido de la capacitación de personal clínico y mantención como mínimo 1 semana por cada centro de destino. Así mismo se requiere en caso de dudas contacto directo con aplicacinista | O | 1 | 1
5 | Mantenimiento | O | 1 | 1
5.1 | Presentar Plan de Mantenimiento Preventivo, detallando las tareas y frecuencia de ejecución según Protocolo del fabricante | O | 1 | 1
5.2 | Indicar tiempo de respuesta telefónica: • Tiempo de respuesta telefónica igual o menor a 2 horas
5.3 | Tiempo de respuesta presencial: • Región Metropolitana será menor o igual 6 horas, una vez recibido el llamado, considerando horario de atención de 08:30 a 17:30 horas, previa coordinación. • Otras regiones será menor o igual 24 horas, una vez recibido el llamado, considerando horario de atención de 08:30 a 17:30 horas, previa coordinación. Alternativamente, en este caso el proveedor podrá enviar un equipo de back up en el mismo plazo mientras se realiza el diagnóstico y reparación de la falla reportada en el equipo. | O | 1 | 1
5.4 | Valor de respuestos mas importantes ( Incluir tubo de rayos) | O | 1 | 1
5.5 | Presentar los costos y el alcance de suministro de un Contrato de Mantenimiento preventivo a tres años, después del período de garantía. Indicar presencia de kits de mantenimiento, insumos u otros accesorios o repuestos incorporados incorporados. | O | 1 | 1
5.6 | Presentar los costos y el alcance de suministro de un Contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo anual por un periodo 7 años , después del período de garantía. Sin mano de obra y sin repuestos.Indicar presencia de kits de mantenimiento, insumos u otros items incorporados. | O | 1 | 1
5.7 | Presentar los costos y el alcance de suministro de un Contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo anual por un periodo de 7 años, después del período de garantía. Con mano de obra y sin repuestos.Indicar presencia de kits de mantenimiento, insumos u otros items incorporados. | O | 1 | 1
5.8 | Presentar los costos y el alcance de suministro de un Contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo anual por un periodo de 7 años, después del período de garantía. Con mano de obra y repuesto incluidos.Indicar presencia de kits de mantenimiento, insumos, repuesto u otros items incorporados. | O | 1 | 1
5.9 | Compromiso de informar las actualizaciones de los equipos para que se evalúe la opción de adoptarlo, para el caso de la evolución del software, el oferente se compromete a efectuar las actualizaciones sin costo durante la vigencia técnica del equipo. Indicar | A | 1 | 1
5.10 | El proveedor debe adjuntar y detallar características del proceso de mantención de forma que permita certificarla ante solicitudes de clientes de ACHS. (Se compromete a hacer entrega de protocolos de mantenimeinto en español) | O | 1 | 1
5.11 | Entrega de equipo en Back up en caso de fallas | O | 1 | 1
5.12 | Se solicita incoprorar sistema de registro de mateniminto preventivo y correctivo de ,los mantenimientos realizados en la sede indicar tipo de regiestro y sistema asociado, y protocolo de funcionamiento.
6 | Otros | O | 1 | 1
6.1 | Adjuntar requerimientos Técnicos de Instalación | O | 1 | 1
6.2 | Descripción de las actividades de recepción conforme (pruebas de aceptación) | O | 1 | 1
6.3 | Indicar cantidad de equipos similares en el país y en la Región Metropolitana | O | 1 | 1
6.4 | Adjuntar al menos 10 referencias de base instalada de equipos similares al ofertado | O | 1 | 1
7 | Entrega
7.1 | El equipo y todos sus componentes deben estar embalados en empaques que resguarden la integridad física del contenido, que lo protejan de cambios de temperatura, humedad y que permitan su manipulación. Los bultos deben estar rotulados para una fácil identificación de su contenido. Adjuntar carta compromiso | O
7.2 | El equipo debe ser entregado en las sedes indicadas por ACHS. Adjuntar carta compromiso | O
O | Obligatorio
A | Adicional

## Sedes
| Columna | Neumoconiosis | Estativo torax/Fijo Móvil
Santiago | X |  | X
Chillan | X |  | X
Alameda | X |  | X
Puente alto | X |  | X
Calama | x |  | X
San fernando | X |  | X
Egaña | X |  | X