## EETT Rayos X Piso
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE DE LA OFERTA:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
ORIGEN:
Correlativo | EETT | Categorización | Ponderación | Cumple (SI =1/ NO=0 ) | Descripción
CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Equipo de rayos x osteopulmonar para procedimientos radiológicos en pacientes adultos y procedimientos de urgencia, para pacientes en bipedestación o decubito supino. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Sistema RX con capacidad total para efectuar exámenes radiológicos digitales de Columnas, Torax, Extremidades inferiores, entre otros. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Sistema radiológico digital directo (DR) con tecnología de panel plano o superior. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Incorporar grilla (al menos de; relación 12:1, distancia de fuente a detector de 180 cm, punto focal de 140 cm y 40 líneas/cm), accesorios y protocolos para toma de examenes de neumoconiosis de acuerdo a protocolo vigente OIT. Detallar. | EXCLUYENTE | *
1.5 | Anclaje fijo a piso | EXCLUYENTE | *
2 | GENERADOR DE RAYOS X
2.1 | De alta frecuencia controlado por microprocesador o tecnología superior. | EXCLUYENTE | *
2.2 | Debe proporcionar un voltaje de alta tensión nominal constante, generador auto calibrado. | EXCLUYENTE | *
2.3 | Potencia de salida del generador de mínimo 50 (kW). | EXCLUYENTE | *
2.4 | Selección de voltaje en los rangos de 40 (kV) a 150 (kV) | EXCLUYENTE | *
2.5 | Regulación de voltaje en pasos desde 1 (kV) o menor. Describir rangos de regulación | EXCLUYENTE | *
2.6 | Selección de corriente en los rangos de 10 (mA) a 600 (mA). Describir rangos de regulación | EXCLUYENTE | *
2.7 | Rango de corriente-tiempo de 1 (mAs) a 500 (mAs) aprox. . | EXCLUYENTE | *
2.8 | Tiempo de exposición en el rango de 1 (ms) a (menos de) 4 (s) o menos | EXCLUYENTE | *
2.9 | Con circuito de protección de sobrecarga del tubo de rayos x. | EXCLUYENTE | *
2.10 | Compensación automática de la tensión de red alterna. | EXCLUYENTE | *
2.11 | Con indicador digital de parámetros seleccionados. | DESEABLE | 5
2.12 | Con selector automático de programas anatómicos. | EXCLUYENTE | *
2.13 | Control automático de exposición AEC o tecnología superior. | DESEABLE | 5
2.14 | Botón de parada de emergencia en el gabinete del generador y en la sala de comando. | DESEABLE | 5
2.15 | Disparador de mano (en sala de comando) | EXCLUYENTE | *
3 | TUBO DE RAYOS X
3.1 | Tecnologia de ánodo giratorio o superior | EXCLUYENTE | *
3.2 | Ánodo rotatorio de 8000 rpm o superior | EXCLUYENTE | *
3.3 | Capacidado de angulo de inclinación del ánodo aproximadamente 12° | EXCLUYENTE | *
3.4 | Capacidad térmica del tubo de RX 1500 kHU o superior | DESEABLE | 10
3.5 | Capacidad térmica del ánodo de 300 kHU o superior | EXCLUYENTE | *
3.6 | Voltaje máximo en el tubo de rayos x 150 (kVp). | EXCLUYENTE | *
3.7 | Protección de sobrecarga del tubo de rayos x. | DESEABLE | 5
3.8 | Punto focal pequeño de 0,6 mm o menor | EXCLUYENTE | *
3.9 | Punto focal grande de 1,2 mm o superior | EXCLUYENTE | *
3.10 | Potencia del foco fino de mayor o igual a 15 (kW). | DESEABLE | 5
3.11 | Potencia del foco grueso mayor o igual a 50 (kW). | DESEABLE | 5
4 | COLIMADOR AUTOMATICO
4.1 | Movimiento motorizado automático y/o opción de ajuste manual | EXCLUYENTE | *
4.2 | Colimación automática del haz de rayos x en el detector digital, de acuerdo a los parámetros de examen previamente programados. | DESEABLE | 5
4.3 | Iluminación del colimador con temporizador seleccionable al menos de 30 (s) | EXCLUYENTE | *
4.4 | Láser de posicionamiento del paciente y detector | EXCLUYENTE | *
4.5 | Capacidad de filtro equivalente a 1 (mm) Al o superior. | DESEABLE | 5
4.6 | Con sistema de frenos electromagnéticos o equivalente. | EXCLUYENTE | *
5 | DETECTOR DIGITAL
5.1 | Cantidad de detectores digitales: 2 | EXCLUYENTE | *
5.1 | Tecnología de panel plano digital directo de una sola pieza de silicio amorfo o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
5.2 | Escintillador de Yoduro de Cesio (CsI) o equivalente. Indicar. | EXCLUYENTE | *
5.3 | Tamaño detector de 35x43 cm o superior | EXCLUYENTE | *
5.4 | Matriz de detectores mayor a 1900 x 1900 pixeles | EXCLUYENTE | *
5.5 | Tamaño del pixel de 185 µm o inferior | EXCLUYENTE | *
5.6 | DQE 65 % o superior | EXCLUYENTE | *
5.7 | Convertidor análogo/digital (A/D) mayor o igual a 14 (bit). | EXCLUYENTE | *
5.8 | Control automático de exposición (AEC) con al menos 3 puntos de medición en cámara de ionización. | DESEABLE | 5
5.9 | Un detector que permita realizar variabilidad de examenes y que sea compatible con los equipos ofertados en este proceso | DESEABLE | 20
5.10 | Soporte de detector para exposiciones de rayos x horizontal o equivalente tecnico. | EXCLUYENTE | *
5.11 | Soporte para movimiento del detector (manual o motorizado) | EXCLUYENTE | *
5.12 | Indicar desplazamieto mínimo y maximo del detector | EXCLUYENTE | *
6 | MESA DE EXAMEN
6.1 | Mesa anclada a piso, con suspension central o de un solo lado | EXCLUYENTE | *
6.2 | Debe permitir fácil acceso a personas con movilidad reducida y fácil ubicación del paciente en forma horizontal y vertical. | EXCLUYENTE | *
6.3 | Cubierta flotante de material de fibra de carbono, o similar, con movimientos laterales y longitudinales en los cuatro sentidos. | EXCLUYENTE | *
6.4 | Capacidad de carga de la mesa mínimo 300 (kg) | EXCLUYENTE | *
6.5 | Largo de la mesa ≥ a 210 cm | EXCLUYENTE | *
6.6 | Ancho de la mesa ≥ a 75 cm | EXCLUYENTE | *
6.7 | Elevación motorizada respecto al piso: ≤ 55 cm a ≥ 80 cm o rango superior | DESEABLE | 10
6.8 | Sistema de Frenos Hidráulicos, electromagnéticos o SIMILAR | EXCLUYENTE | *
6.9 | Pedales para movimiento motorizado vertical y liberar cubierta flotante o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
6.10 | Sistema de desbloqueo de frenos de la cubierta de la mesa para permitir movimientos manuales transversales y longitudinales | EXCLUYENTE | *
6.11 | Control manual de cubierta flotante. | EXCLUYENTE | *
7 | SISTEMA FLEXIBLE A PISO
7.1 | Movimiento vertical manual motorizado, indicar distancia de desplazamiento (Especificar distancia al piso) | DESEABLE | 10
7.2 | Movimiento horizontal manual motorizado, indicar distancia de desplazamiento | DESEABLE | 5
7.3 | Permite realizar alineamiento manual entre el tubo de rayos x y detectores | EXCLUYENTE | *
7.4 | Asegurar que todos las funcionalidades puedan ser cumplidas dentro de las dimensiones de la sala | EXCLUYENTE | *
8 | CONSOLA DE OPERACIÓN
8.1 | Sistema operativo, de formación de imagen en PC de gama alta, basado en Windows 10 o superior | EXCLUYENTE | *
8.2 | Sistema operativo, de formación de imagen en PC de gama alta, basado en Windows 11 | DESEABLE | 5
8.3 | Memoria RAM ≥ 8 GB | EXCLUYENTE | *
8.4 | Disco duro SSD con capacidad ≥ 480 GB | DESEABLE | 5
8.5 | Control manual de técnicas radiográficas. | EXCLUYENTE | *
8.6 | Funciones de procesamiento de la imagen mínimo: ventana, realce de bordes, brillo, contraste, estadística, mediciones, zoom, rotación,anotaciones, marcaciones. | EXCLUYENTE | *
8.7 | Exportación de datos de imagen a CD/DVD | EXCLUYENTE | *
8.8 | Exportación de datos de imagen a dispositivo USB en formato DICOM | DESEABLE | 5
8.9 | Un monitor LED a color con pantalla plana de 19" o superior. | DESEABLE | 5
8.10 | Incluir todos los periféricos necesarios, como Teclado y Mouse. Detallar periféricos. | EXCLUYENTE | *
8.11 | Con respaldo de energía para el PC de la Estación de Adquisición, que permita almacenar - al menos - el examen en proceso (UPS). De acuerdo a recomendación del fabricante. | EXCLUYENTE | *
8.12 | Monitor adicional para visualizar imágenes OIT de al menos 3 MP, grado médico, 21" y de cada pixel debe ser como máximo 210 micrometro | EXCLUYENTE | *
9 | SISTEMA DE ADQUISICION
9.1 | Adquisición de imágenes radiológicas Osteopulmonares. Debe permitir el posicionamiento automático para todas las zonas anatómicas. | EXCLUYENTE | *
9.2 | Debe indicar los parámetros técnicos seleccionados. | EXCLUYENTE | *
9.3 | Tiempo de pre visualización máximo 5 (s) o inferior. | EXCLUYENTE | *
9.4 | Generación de imagen diagnostica máximo 10 (s) o inferior. | EXCLUYENTE | *
9.5 | Monitorización de dosis en paciente | EXCLUYENTE | *
10 | SOFTWARE DE ADQUISICION
10.1 | Técnicas de adquisición configurables, en kV y en mAs. | EXCLUYENTE | *
10.2 | Monitoreo de radioprotección en pacientes por cálculo de dosis por área. | EXCLUYENTE | *
10.3 | Selección automática de parámetros. | EXCLUYENTE | *
10.4 | El sistema debe permitir administración de pacientes y estudios | EXCLUYENTE | *
10.5 | Algoritmo para optimización de contrastes. | EXCLUYENTE | *
10.6 | Algoritmo para ecualización de tejido. | EXCLUYENTE | *
10.7 | Software debe permitir Función y/o evaluación ortopédica (Software de medición de ángulos y longitudes, desnivel pélvico) | DESEABLE | 10
10.8 | Mediciones de ángulos, distancias, etc. | EXCLUYENTE | *
10.9 | Texto libre, anotaciones. | EXCLUYENTE | *
10.10 | Texto predeterminado. | EXCLUYENTE | *
10.11 | Paquete de Productividad: Autoposicionamiento y protocolos automáticos asistidos (autoposicionamiento de acuerdo con tipo de examen y la región anatómica a estudiar)) | DESEABLE | 5
10.12 | Filtros para el procesamiento de imágenes especificas por región anatómica | EXCLUYENTE | *
10.13 | Procesamiento manual. | EXCLUYENTE | *
10.14 | El sistema debe permitir administración de pacientes y estudios | EXCLUYENTE | *
10.15 | Memoria para técnias radiograficas programadas ( mayor a 100 técnicas) | DESEABLE | 15
10.16 | Control automatico y manual de técnicas radiograficas (KV, mA, mAs, seg) | DESEABLE | 5
11 | CONECTIVIDAD
11.1 | DICOM 3.0 full activado | EXCLUYENTE | *
11.2 | Debe permitir la integración a RIS/PACS. (Agfa) | EXCLUYENTE | *
12 | ACCESORIOS
12.1 | Sistema de intercomunicacion bidireccional (Sala de comando/Sala de exámen) | EXCLUYENTE | *
12.2 | 01 filtro de aluminio para calibración del equipo. | EXCLUYENTE | *
12.3 | Kit de confort para pacientes adultos de al menos 5 tamaños distintos y de material radiolucido. Indicar dimensiones. | EXCLUYENTE | *
12.4 | Sistema de contención para inmovilización del paciente | EXCLUYENTE | *
12.5 | Accesorio para que paciente pueda apoyarse de forma segura durante la adquisición de imágenes en bipedestación, con base desmontable . (Además de caja protectora para el detector en caso de toma de RX pies con carga en posición AP) | EXCLUYENTE | *
12.6 | Incluir dos (02) Kit protección radiológica básica (delantal, protector tiroides libres de plomo) | EXCLUYENTE | *
12.7 | Incluir un (01) kit de protección radiológica complementaria ( par de guantes, faldón y protector de gónadas libres de plomo) | EXCLUYENTE | *
12.8 | 01 Soporte para colgar delantales plomados. | EXCLUYENTE | *
12.9 | Rejilla antidifusora para examenes OIT. (al menos de; relación 12:1, distancia de fuente a detector de 180 cm, punto focal de 140 cm y 40 líneas/cm), | EXCLUYENTE | *
12.10 | Los equipos deben ser entregados con todos los accesorios y componentes que los hagan funcionales y en las cantidades adecuadas, independientes si éstas están o no descritas. | EXCLUYENTE | *
13 | INSTALACIÓN
13.1 | Adjuntar requerimientos Técnicos de Instalación | EXCLUYENTE | *
13.2 | Sistema de intercomunicacion bidireccional (Sala de comando/Sala de exámen) | EXCLUYENTE | *
13.3 | Tablero eléctrico con sistema de protección (ej. Supresor de transientes) suministrado por el proveedor.
13.4 | Se debe incorporar todos los suministros para una instalación adecuada, considerando condiciones del sitio en visita a terreno. | EXCLUYENTE | *
14 | CERTIFICACION
14.1 | Certificado de fabricación y diseño como FDA, CE, MDR, TUV, CSA,UL, IEC, DIN o ISO o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
14.2 | Certificado de calidad ISO 13485 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
14.3 | Certificado de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente técnico | EXCLUYENTE | *
155

## EETT Post venta
EETTT POST VENTA
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE DE LA OFERTA:
FABRICANTE:
MARCA:
MODELO:
ORIGEN:
Correlativo | EETT | Categorización | Ponderación | Cumple (SI =1/ NO=0 ) | Descripción
REQUERIMIENTOS GENERALES
Por cada equipo ofertado debe Incluir la siguiente información:
1.1 | Compromiso formal por parte del proveedor de la entrega de Manuales de mantenimiento (Mínimo 2 en español) y Manuales de usuario (Mínimo 2 en español) al momento de la capacitación del equipo y de sus componentes. Se aceptará 1 fisico y 1 digital. | EXCLUYENTE | *
1.2 | Certificado del fabricante, que indique de la existencia de repuestos, insumos y accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo, durante el tiempo de vida útil del equipo, a lo menos de 10 años. | EXCLUYENTE | *
1.3 | Certificado formal por parte del proveedor que asegure la disponibilidad de actualizar los software por el tiempo de vida útil del equipo. | EXCLUYENTE | *
1.4 | Certificado formal por parte del proveedor que asegure la actualización de los software de forma gratuita por el tiempo de vida util del equipo. | DESEABLE | 10
1.5 | Certificar que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y que no se encuentra descontinuado en su producción. | EXCLUYENTE | *
1.6 | Carta Gantt completa, indicando tiempo estimado en días corridos, que contenga al menos: instalación en general, montaje, calibraciones, puesta en marcha y capacitaciones para cada uno de los equipos ofertados. | EXCLUYENTE | *
1.7 | Certificado con listado de centros de salud en chile, en los cuales ha instalado equipos de la marca y modelo ofertado. (Para equipos que no han sido instaldos en Chile se solicitará listado de centros de Salud internacionales) | EXCLUYENTE | *
1.8 | Incluir certificado o documento que indique que fabricación del equipo y/o el funcionamiento del mismo permite resguardar condiciones ambientales, y toma en consideración elementos tales como huella de carbono, energía limpias, certificaciones de normas medioambientales, etc. | DESEABLE | 10
2 | PLAN DE MANTENCION
2.1 | Protocolo de mantenimiento. | DESEABLE | 2
2.2 | Certificado de mantenimientos (preventivos y correctivos de equipo y componentes) de acuerdo a lo establecido en el numeral 8. "Garantía" de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Traslados - Repuestos originales - Entre otros. | EXCLUYENTE | *
2.3 | Mantenimiento preventivo, como mínimo 2 anuales, incluidas durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
2.4 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía (considerando funcionamiento en horario hábil e inhábil, detallar). Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnias: - Mano de obra | EXCLUYENTE | *
2.5 | Valorización del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía (considerando funcionamiento en horario hábil e inhábil, detallar). Valorización debe incluir, al menos, los alcances del numeral 10. "Alcances del mantenimiento preventivo y correctivo post garantía", de las Bases Técnicas: - Mano de obra - Repuestos originales - update y upgrade | EXCLUYENTE | *
3 | SERVICIO TÉCNICO
3.1 | Certificado de representante de la marca en chile, por un tiempo mínimo de 3 años. | EXCLUYENTE | *
3.2 | Certificado de servicio técnico propio en Chile autorizado por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
3.3 | Servicio de atención remota (vía telefónica y/o correo) con tiempo de respuesta no superior a 6 horas. | EXCLUYENTE | *
3.4 | Servicio de atención presencial con tiempo de respuesta no superior a 24 horas para equipos presentes en santiago y no mayos a 48 horas para equipos presentes en regiones. | EXCLUYENTE | *
3.5 | Nómina de personal técnico capacitado por fabrica | DESEABLE | 5
3.6 | Listado con números de atención y correos para resolución de incidencias en horario hábil e inhábil. | DESEABLE | 5
3.7 | Debe contar con al menos 2 ingenieros capacitados por zona (norte, centro y sur) para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo. | EXCLUYENTE | *
4 | PLAN DE CAPACITACION
4.1 | Certificado de capacitación presencial a usuarios clínicos por los usuarios que dermine el establecimiento. Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | EXCLUYENTE | *
4.2 | Certificado de capacitación presencial a personal técnico.Debe indicar tiempo de duración de la capacitación y tópicos a tratar. | DESEABLE | 5
4.3 | Certificado de puesta en marcha donde el proveedor se comprometa a entregar el equipo operativo bajo los parámetros de funcionamiento especificados por el fabricante. | EXCLUYENTE | *
4.4 | De ser requerido se deben considerar aquellos elementos o insumos necesarios para la capacitación. | EXCLUYENTE | *
4.5 | Adjuntar programa de capacitación e incluir carta Gantt para cada equipo ofertado. (Considera el material necesario para las capacitaciones). | EXCLUYENTE | *
4.6 | Certificado de compromiso para re-capacitaciones al personal clínico durante el periodo de garantía técnica (al menos 2 anuales) en caso de ser requeridas por el servicio clínico. | EXCLUYENTE | *
5 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
5.1 | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados, indicando en dicha guía (o en un documento complementario) la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento, modelo, serie y valor unitario.” | EXCLUYENTE | *
5.2 | Se deberá informar la logística de ingreso de equipos y bultos asociados, hasta su posición definitiva al menos 1 mes (adjuntar carta de compromiso). | EXCLUYENTE | *
5.3 | Es responsabilidad del proveedor velar por el correcto ingreso del equipo hasta la dependencia final, de tal forma que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura y que en el caso de producirse, será de cargo de la empresa las acciones de reparar o reponer las áreas dañadas, y deberá asumir sus costos asociados | EXCLUYENTE | *
5.4 | Integración funcional al sistema RIS/PACS de las sedes ACHS a nivel nacional. | EXCLUYENTE | *
5.5 | Debe incluir todos los insumos para las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha | EXCLUYENTE | *
5.6 | Incluir mantenimiento Correctivo, incluyendo los repuestos y mano de obra, cada vez que se requiera, durante el periodo de garantía. | EXCLUYENTE | *
5.7 | Incluir requisistos solicitados en documento Chek list de instalación | EXCLUYENTE | *
37